腹膜透析机技术参数

| 基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | 300VA |  |
| 2 | 液体注入量 | 100 ml～3500ml/次，增加梯度为50ml |  |
| 3 | 注入量误差 | 误差±10% |  |
| 4 | 控温范围 | 25℃～40℃，增加梯度1℃ |  |
| 5 | 控温误差 | 误差±2℃ |  |
| ★6 | 手持手柄 | 由4.3寸液晶屏，屏底托。显示屏前罩，显示屏后壳组成 |  |
| 7 | 加热系统 | 聚酰亚胺加热膜功率200W，电压24V |  |
| 8 | 测温系统 | DS18B20 |  |
| 9 | 液体测量系统 | LC1525-20和LC1525-30 |  |
| 10 | 尺寸L×B×H（mm） | 500×400×1800 |  |
| 11 | 重量（kg） | 45kg |  |
| 12 | 额定电压和频率 | AC220V，50Hz |  |
| 工作环境要求 |  |  |  |
| 13 | 环境温度 | 10℃～30℃； |  |
| 14 | 相对湿度 | 30%～75%； |  |
| 15 | 大气压力范围 | 700hPa～1060hPa |  |
| 性能 |  |  |  |
| ★16 | 报警保护 | a)液袋测温点温度超过设定温度时，自动切断加热电源，设备报警； b）加热板温度超过55℃，温度开关断开保护，自动切断加热器电源，设备报警； c）报警误差：±3℃。 |  |
| ★17 | 留腹时间 | 设置值分多档： 1h,1.5h,2h,2.5h,3h,3.5h,4h,4.5h,5h,误差±1%，治疗中可随时更改处方，方便医护管理 |  |
| 整机功能 |  |  |  |
| 18 | 整机功能 | 18.1工作状态和治疗方式的显示； 18.2参数设定及显示； 18.3注入和引流过慢提示功能； 18.4透析参数的保存及查询； 18.5上传数据功能； 18.6人工引流功能； 18.7超温报警功能。 |  |
| ★19 | 整机移动 | 整机一体化设计，不要单独配备台车， |  |
| ★20 | 供液方式 | 采取重力供液，重力引流方式，适用于人体腹腔 |  |
| 21. | 质保期 | ≥2年 |  |