- 壁挂式等离子体空气消毒机技术参数

- 安装方式：壁挂式

- 适用环境：≥100m³

- 噪音：≤60db

- 电源 220VAC/50HZ

- 额定功率：60W±10%

- 外形尺寸：850mm×260mm×210mm±5%

- 重量≤10kg

- 风速：3档

- 五组程控，高清数字液晶显示器，可显示累计消毒时间

- 工作模式：4种及以上工作模式（手动/自动/定时/远红外遥控）

- ★主要杀菌因子：等离子体，等离子体空气消毒机内未安装任何中、高效过滤器和紫外线杀菌灯

- 产品寿命≥30000h

- 显示：彩色触屏显示，实时显示空气指数。

- ★等离子体密度 电子密度5.20x1019-1.35x1020m-3

- 电子能量1.99x10-19焦耳

- ★灭菌效果：有效杀灭，肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌、杀灭率高于99.9%，自然菌杀灭率高于98%（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- ★消毒效果：有效杀灭H1N1、 H3N2、 EV71、等病毒，杀灭率高于99.9%（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- ★臭氧泄漏量：臭氧浓度≤0.003mg/m³（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- ★二甲苯净化率>95%（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- ★可24小时人机共存；无化学物；对人体完全无副作用（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- 完全无耗材。

- 售后及其他

- 提供≥1年免费质保，质保期内提供免费技术支持，免费更换配件（除人为因素损坏）；

- 在安徽省内有售后服务机构，投标文件中提供售后机构营业执照复印件或扫描件，提供不低于2名售后工程师的联系方式；

- 设备故障，要求24小时内提供技术支持；

- 供应商所报价格包含旧机拆除、新机安装至验收所有费用，采购人不再就此项目支付其他费用。

- 根据院方安排，分批次安装。每次安装不低于8台。旧机拆除后，根据院方安排，放置在指定地点；

- 参数要求逐条响应，投标文件提供“★”标参数证明材料，并标明页码。