|  |
| --- |
| **心电图机参数** |
| 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 |
| 2.噪声电平：≤15uVp-p |
| 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） |
| 4.★时间常数：≥5S |
| 5.★耐极化电压：±650mV |
| 6.共模拟制比：≥105dB |
| 7.★增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。（提供检验报告证明） |
| 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 |
| 9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 |
| 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 |
| 11.可存储最近2分钟12导联波形。 |
| 12.可存储回放≥300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 |
| 13.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 |
| 14.★具有隐藏式提手，美观大方。 |
| 15.通过CFDA、CE认证。 |
| 16.质保期≥1年。 |

注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）单位出具的产品检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品技术（质量）证明书或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并于投标（响应）文件的规格响应表中（或其他地方）注明前述证明材料在投标（响应）文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。技术参数条款中对参数的证明材料另有要求的，从其要求。】