|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采 购 清 单** | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 数量（把） | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 2 | 全自动洗胃机 | 1 | 8000 | 8000 |
| 3 | 医用取血箱 | 1 | 700 | 700 |
|  | 合计 |  |  | 8700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **全自动洗胃机参数** | |
| 特点 | 1、自动洗胃机由压力泵（气泵）、控制管路、控制电路、机箱等组成； |
| 2、洗胃机采用压力传感器和计算机单板机控制, 实时动态参数显示，实现了洗胃的自动化； |
| 3、自动数码显示洗胃压力和洗胃次数,发光二级管显示洗胃状态； |
| 4、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，并可随时清零； |
| 5、大通径管路进出，确保不会堵塞； |
| 6、进、出胃压力可根据不同的患者需要任意设置； |
| 7、全塑外壳，美观大方； |
| 8、压力绝对值在47kPa～67kPa范围中； |
| 9、工作环境：温度:+5℃～+40℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa； |
| 10、洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPX0、非AP型或APG型普通设备； |
| 11、产品符合GB9706.1、YY0505相关要求 |
| 技术指标 | 1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； |
| 2、输入功率：≤140VA； |
| 3、工作噪音：≤65dB(A)； |
| 4、进胃压力设置：≤0.067MPa； |
| 5、出胃压力设置：≥-0.067MPa； |
| 6、进胃液量：≤350ml/次,出胃液量：≤450ml/次； |
| 7、进出胃时间：≤30s/次； |
|  | 8、质保期≥1年； |
| 注：进、出胃液量随进、出胃压力的设置值大小而变化。 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **医用取血箱参数** | |
| 1 | 形状：长方体；外尺寸：400\*245\*290mm±10%；内尺寸：340\*180\*220mm±10% |
| 2 | 容积：12L-15L；温控范围：2-8℃ |
| 3 | 保温层厚度：≧3cm； 保温层材质：ＰＵ发泡 |
| 4 | 外箱材质：PP ； 箱内壁材质：PP |
| 5 | 配置清单：外箱一只，隔板一片；背带一条；注水冰盒6-8片；液晶温度显示器一只（镶嵌在外箱上）； |
| 6 | 质保期≧1年。 |