**全自动血液分析仪及配套使用试剂、耗材技术参数**

**一、全自动血液细胞分析仪参数要求**

1、检测原理：半导体激光流式细胞技术获得白细胞的五分类统计计数；免疫散射比浊法测定C 反应蛋白含量；

★2、检测速度：血常规≥90个样本/小时

3、检测参数：可报告参数≥25项，研究性参数≥5项，散点图≥4个，直方图≥3个（提供加盖厂家公章的检测报告或彩页证明）

4、分析模式：CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF+CRP

5、CRP检测能够自动调用血常规结果，修正因全血CRP结果偏差，使得CRP检测结果更加准确（提供证明文件并加盖厂家公章）

★6、样本用量：开放全血≤20ul，预稀释血≤20ul可进行白细胞五分类计数，CBC+DIFF+CRP模式用血量≤25ul。

7、样本可以自动进样，手动进样。（提供加盖厂家公章的彩页或说明书证明）

★8、自动进样：配备自动进样架、一次可同时装载≥60个样本，并可不间断追加样本。

9、资料存储：≥100000份（包括所有信息）并可无限扩存。

★10、样本架：6个；容量≥60个样本。

11、重复性：WBC≤2.0%；RBC≤1.5%;HGB≤1.5%;PLT≤4.0%，提供检测报告复印件。

**二、相关要求**

1、所有试剂、耗材按规格型号单独报价，并标注测试数，专机专用产品：集中交易目录产品报价不得高于网采限价，备案目录产品，提供该产品在同级医院采购证明（发票复印件）作为报价依据，备案目录后期纳入集中目录后，投标价格高于平台价格按平台价格执行，如投标报价底于平台价格，按投标价格执行。

2、具有完善的售后服务保证体系，提供售后服务网点及联系方式，必须提供终身售后服务支持，并及时提供最新的免费的软件升级服务。

3、中标产品接入医院信息系统，并承担接口费用。

4、质控物及清洗液单独报价，不计入投标总价，格式自拟，最高限价按集采限价执行

备注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）单位出具的产品检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品技术（质量）证明书或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并于投标（响应）文件的规格响应表中（或其他地方）注明前述证明材料在投标（响应）文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。技术参数条款中对参数的证明材料另有要求的，从其要求。】