**附件1**

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、牙科用高速手机** | |
| **序号** | **技术要求** |
| ★1 | 表面高耐磨Ni+Cr镀层； |
| ★2 | 端面四孔喷雾：四孔均匀一致，成雾范围广，消除水压低冷却不好的隐患(水压在0.1MPa下就可成雾良好）； |
| 3 | 数控一体成型头部,加工工艺精密、精准、精确； |
| 4 | 人体工程学设计的机身握持角度，让医生有更大的操作空间； |
| ★5 | 防滑性菱形花纹设计，使医生治疗时安全、舒适； |
| 6 | 机身重量的减轻，减少操作中手腕的疲劳； |
| 7 | 工作气压：四孔025-0.27 MPa （推荐工作压力0.26MPa）； |
| 8 | 转速：325，000-395，000rpm； |
| 9 | 噪音：≤66dB； |
| 10 | 扭矩： 0.14-0.15N.cm； |
| ★11 | 可进行135度高温高压蒸汽消毒。 |
| 12 | 质保期≥1年 |
| **二、光固化灯性能参数及价格** | |
| 序号 | **技术要求** |
| 1 | 电源输入：100V—240V、50Hz—60Hz、0.4A； |
| 2 | 电源输出：DC 5V/1A； |
| 3 | 波长：385-515nm； |
| ★4 | 光强：400mW/cm²—2500mW/cm²； |
| 5 | 电池：2600mAh； |
| 6 | 底座自带光强测试，显示充电电量； |
| 7 | 全铝合金机身，经久耐用； |
| ★8 | 四颗灯珠，升级宽谱，同时输出蓝紫光适用于市面上所有树脂材料的理想固化； |
| ★9 | 大容量电池，充满电后大约可使用一个月； |
| 10 | 灯头可以360度旋转，方便医生操作； |
| ★11 | 恒流驱动技术，恒定光强输出，稳压恒定功率，不随电量下降而衰减。 |
| 12 | 质保期≥1年 |
| **三、便携式涡轮机** | |
| 1 | 电源：220V/50HZ |
| ★2 | 功率：550W |
| 3 | 气流量：40L/Min |
| ★4 | 启动压力：0.4MPA±0.05 |
| ★5 | 最大压力：0.8MPA±0.05 |
| 6 | 高速手机工作压力：0.3MPA±0.05 |
| 7 | 低速手机工作压力：0.3MPA±0.05 |
| 8 | 噪音：25-30dB |
| 9 | 净重：20KG |
| 10 | 毛重：22.7KG |
| 11 | 质保期≥1年 |
| **四、其他要求** | |
| 1 | 列出所有与设备相关的耗材、易损件、常备零件、专门工具等清单，标明品牌型号、产地等并分项报价，价格自拟，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。 |
| 2 | “★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）单位出具的产品检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品技术（质量）证明书或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并于投标（响应）文件的规格响应表中（或其他地方）注明前述证明材料在投标（响应）文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。技术参数条款中对参数的证明材料另有要求的，从其要求。】 |