技术参数

- 医用内窥镜图像处理器参数

- 1、基本功能

★1.1白平衡：通过调节按钮达到画面手动白平衡

★1.2亮度调节：16万像素，双LED，色温6500K。可使用按键对 LED亮度进行调节，共有 20%,40%,60%,80%,100%五个档

1.3图像冻结：具有图像冻结功能

1.4拍照、摄像：具有拍照、摄像功能，可以存储和回放

1.5视框切换：可切换圆形框、八角框和全景框

1.6血管加强显示：可通过按键选择血管加强显示

1.7画面放大缩小：可使用按键对画面放大和缩小，缩放范围为 1X~4X

★1.8多种输出方式：HDMI/DVI/USB3.0

1.9存储：随机带 32G容量 SD存储卡，SD存储卡可更换

2、工作环境

2.1环境温度：10-40℃

2.2相对湿度：30%～80%

2.3大气压力：860hPa～1060hPa

2.4电源电压：100-240VAC、50Hz/60Hz、500mA

2.5环境条件：仪器应远离强磁场干扰的环境工作

3、外形：外形尺寸（DEMENSION）长160mm；宽109mm；高33mm。重量（WEIGHT）2.2Kg

4、按防电击类：Ⅱ类设备

5、防电击保护等级：BF类型

6、防进液等级：IPX0

7、质保期≥2年，

8、设备投标报价不得低于1元。

二、一次性电子输尿管软镜参数

★1、图像传感器: 采用高清电子成像技术摄像头采用 CMOS 芯片，且要求具备16万像素

★2、光源: 头端双LED

★3、金属蛇管结构: 整段激光雕刻金属蛇管

4、摄像头分辨率: 400（H）X400（V）

5、输出分辨率: 1080P

6、重量: 210g

7、景深: 3mm-100mm

8、手柄与镜体同轴性为: 1:1

9、最小弯曲半径不超过: 12mm

10、插入部直径: 8.7Fr

11、插入部工作长度: 650mm

12、器械通道孔径: 1.2mm

13、可控弯角: 向上  275°向下  275°

★14、注水口: 6％（鲁尔）圆锥接头应符合GB/T1962.2-2001《注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头第2部分：锁紧接头》的要求

15、视场角: 视场角应为110°±5％。

16、视向角: 视向角应为0° ±3°。

17、视场质量: 视场应无重影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

18、分辨率: 在工作距离处（10mm），分辨率应≧7.73 lp/mm。

★19、光照度: 在工作距离处（10mm），照度应大于5000lux。

20、照明光源和观察视场的重合性: 在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

21、有效光度率: 像面显示灰阶临界可辨的最低物面亮度应≦50cd/㎡

三、配置

1、医用内窥镜图像处理器1台

2、一次性电子输尿管软镜1条

3、电源适配器1个

4、数据传输线1根

5、USB线1根

6、HDMI转 DVI转接头1个

7、HDMI线1根

注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）单位出具的产品检测（或试验或认证或评定或鉴定或注册或评估或评审）文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品技术（质量）证明书或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并于投标（响应）文件的规格响应表中（或其他地方）注明前述证明材料在投标（响应）文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。技术参数条款中对参数的证明材料另有要求的，从其要求。】