牙科综合治疗机招标技术参数

- 一、整机基础参数及控制系统

- 1、输入功率：350VA

- 2、按防电击类型分类：I类  B型

- 3、电源：交流220V，控制系统：24V安全低电压控制，规避高电压操作风险

- 4、输入气压	0.55---0.6MPa，流量≥50L/min

- 5、输入水压	0.2---0.4Mpa，流量≥10L/min

★6、控制系统采用双主控控制，医生位、助手位功能按键完全相同，主医生位、助手位操作面板非镶嵌在器械盘内，便于护士操作，让医师专注于治疗。

7、平面硬质触摸控制面板，非覆膜式，操作便捷，不会穿孔破损

★8、漱口、冲盂水水量、漱口水水温、可调节并显示在液晶显示器上。

9、吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启；靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭

★10、灯立柱落地结构，整机稳定性更高，牙椅与口腔灯、器械盘系统相互不干扰，适合开展种植等手术

- 二、牙科椅

- 1、机械运行机构：靠背高支点转点：有效改善靠背运行致病员推搓背的不适感

- 2、驱动系统：24V静音直流电机，知名品牌，运行平稳

- 3、座椅最低位≤370mm，方便老人、儿童上下椅位；便于医师对于上颌牙的治疗操作

- 4、座椅最高位≥800mm，处于抢救位，方便医师急救操作

- 5、最大负载：≥150Kg

- 三、治疗机

- 1、高分子材料机箱：不变形、不变色

- 2、强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa

- 3、24V恒温加热系统：40℃±5℃

★4、痰盂：可旋转透明玻璃痰盂，内高外低，防溢溅，可拆卸、方便清洗。冲盂、漱口水嘴：全不锈钢。

- 5、可旋转助手架：强弱吸管极短管路设计，强弱吸管、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会拖地；管路重量轻，提高吸唾时病员舒适感；助手架挂载一体式强弱吸过滤杯，远离痰盂，更加卫生，清洗方便

- 6、手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水

- 四、口腔灯

- 1、LED-AZS冷光无影口腔灯：红外感应、液晶屏触摸双控调节

- 2、照度调节范围≤8000lux；≥60000lux；色温：4000K-5500K七档，液晶数显触摸调节

- 3、具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响

- 4、光斑80X120mm,成型方正，布光均匀，无影效果佳

★五、双器械盘配置要求

- 1、主器械盘整体注塑，配备成型贴合硅胶衬垫，可拆卸、易清洁

- 2、副器械盘：配置304不锈钢手术托盘，可拆卸、可消毒

- 3、双器械盘设计便于放置各种手术器械及设备

六、脚踏开关

- 1、组合式脚踏开关，可控冲盂、漱口水，操作便捷

- 2、踩压灵敏，操作简单、可靠

七、医师椅

- 1、靠背可旋转角度，范围：≥300°，满足不同体位的治疗需求

- 2、椅位升降可调节，范围140mm-160mm

- 3、铝合金五星脚架，坚固耐用

八、配置要求

1、进口高速手机                     2支

2、进口低速手机（含直、弯机头各一） 1套

3、内置洁牙机                       1台

4、内置光固化机                     1台

5、标准医生座椅                     1张

6、口腔内窥镜                       1套

九、质保期≥3年

- 注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测单位出具的产品检测文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并在投标文件的规格响应表中注明证明材料所在投标文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。】