关节镜配件技术参数

一、关节镜镜头、镜鞘、闭孔器参数要求：

1、内窥镜镜体全部采用不锈钢管

2、窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥

3、采用柱状透镜技术，图像清晰，视场明亮

★4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损

5、可选购耐高温高压消毒内窥镜

6、手术器械采用不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰

7、采用免维护水阀

8、镜体外径：Ø4mm

9、视场角：80°

10、视向角：30°

11、分辨率：31.51Lp/mm，放大倍率：5X

★12、目镜罩外径：Ø32mm，光缆接头外径：Ø10mm，工作长度：175mm

13、可与WOLF、STORZ、施乐辉等光源连接

14、本产品符合GB9706.1-2020、GB9706.19-2000的安全要求

二、刨削动力手柄、光纤参数要求：

- ★1、均需与施乐辉主机匹配

- 2、光纤长度＞3.6m

- 3、手柄可脚控、手控，并带有吸引阀门

- ★4、直刀转速可达最高8000转/分,磨头转速最高可达30000转/分，最低转速100转/分

- 5、手柄有自动记忆转速和识别刀头功能

- 6、手柄可实现简单错误的自我诊断

- 三、左弯蓝钳、右弯蓝钳、直篮钳和探针参数要求：

- 1、无销钉设计

- 2、左弯右弯直行等多类型篮钳可选

- 3、工作长度125mm

- ★4、手柄采用 630不锈钢材料，头部和杆部采用S45500不锈钢材料

- ★5、在关节镜下操作的手术中,用于钳夹组织、器械或检测组织

- 四、质保期≥2年

- 注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测单位出具的产品检测文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并在投标文件的规格响应表中注明证明材料所在投标文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。】