|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 铅围领技术参数 | 1 | 防护核心材料：超轻超薄、超柔软含铅防护材料；重量1.50kg左右 |
| 2 | 防护材料分布均匀，正常使用铅当量不会衰减；铅当量有0.5mmpb和0.25mmpb；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。 |
| 3 | 制作工艺：铅材料为铅粉和橡胶混合材料,保证铅衣使用期限内的正常磨损不开缝不扯坏。 |
| 4 | 外部设计：佩戴方便，后面开口，后面升级款魔术贴调节，不粘头发，特别设计有针眼覆盖层，不漏射线！防止在重叠缝纫产生的部位漏X射线保护健康.添加针眼覆盖层，减少射线漏出！ |
| 5 | 内部E-PTFE面料,防止防护材料内部的金属粉末与人体直接接触; |
| 6 | 铅围脖可做面积加大，甲状腺加高设计，增强使用寿命。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用射线防护眼镜技术参数 | 1 | 防护材料分布均匀，正常使用铅当量不会衰减；前防0.5mmpb侧防0.5mmpb；适用于X射线管电压（30-120）KV；总过滤为(0.05-3.5之间）mmCu的X射线防护材料。 | |
| 2 | 镜片介绍：铅眼镜的材质由铅颗粒与玻璃混合制成的，前防0.5铅当量侧防0.5铅当量，可以防护95%的射线。 | |
| 3 | 镜架材质：重量轻、不易变形、具有超强的抗冲击力与超高的佩戴舒适度. | |
| 4 | 镜架尺寸：眼镜架的尺寸是由镜框，鼻梁和镜腿三部分组成； | |
| 5 | 镜片可配近视度数，进行镀膜防雾处理，且具有防雾、防眩光、耐磨损、易清洁的特点。重量≤70g。 | |
| 6 | 铅玻璃眼镜镜片是0.3mmpb/mm，普通铅玻璃眼镜镜片0.25mmpb/mm，所以在相同铅当量的情况下，镜片更薄，铅眼镜更轻 | |
| 铅衣技术参数 | 1 | | 防护核心材料：超轻超薄柔软含铅防护材料；重量6-10Kg | |
| 2 | | 防护材料分布均匀，正常使用铅当量不会衰减；正面左右襟100%重叠0.5mm铅当量，背面0.25铅当量；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。 | |
| 3 | | 铅材料为铅粉和橡胶混合材料,保证铅衣使用期限内的正常磨损不开缝不扯坏 | |
| 4 | | 表面防水处理，防溅血，碘伏，水。溅上后形成荷叶水珠效果滚落，以防止铅衣产生污渍变脏和浸入铅衣内部细菌，和产生异味还有核心铅橡胶皮的老化开裂造成透射线。 | |
| 5 | | 内部E-PTFE面料,防止防护材料内部的金属粉末与人体直接接触; | |
| 6 | | 尼龙卡扣采用知名品牌,该扣具品质顶级,且耐磨,耐撞,结合顺畅,造型优美; | |
| 7 | | 两侧肩部采用记忆棉减压肩垫,缓减肩部直接受力造成的高负荷作业无毒、无味、可清洗、易折叠、可悬挂、耐磨、易清洗面料、做工精细、经久耐用，灵活舒适无束缚感，腋下开气透气舒适。铅上衣后面均加长，确保不会漏射线，保证医护安全。 | |
| 8 | | 分体式铅衣，下裙添加松紧腰带和背带，减轻传统铅衣腰部完全受力状态，分散重量，增强使用寿命。 | |