床单位消毒机功能及技术参数

一、产品结构要求：

★1、主机壳体要求选用金属材质制成，坚固耐用防碰撞，整机都采用全金属材质，阻燃性强，没有燃烧隐患的机型。

2、360度全方位把手，可推可拉。

- 3、显示屏：超大触摸彩色液晶显示，非按键式触摸屏，在屏幕上直接操作设置，人机交互更方便，操作更简单。

★4、便携式收纳金属小背包。

- 5、超静音顺滑脚轮。

- 主要功能要求：

★1、自动故障检测，并停机报警。

2、消毒：能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

3、 除臭：能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味。

4、增白：对消毒物品有明显的增白作用。

5、可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程。

6、可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。

7、采用微电脑芯片，附带时钟计时芯片。具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，以后都无需设置。

8、内设臭氧解析功能，将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出

9、双气路输出，可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒，单、双床可自主选择。

★10、温度实时监控，显示屏数字显示。

11、具有工作时长累计计时功能。

12、随机配置耐用型消毒床罩、床袋，一次性消毒床罩、床袋。

13、耐用型床罩、床袋采用PVC涂层面料，采用热熔焊接接口和密闭拉链使臭氧气味不泄漏。

★14、微电脑控制臭氧浓度1-10档可调节。

15、 随机配置2只耐用型消毒床罩和床袋，10只一次性消毒床罩、床袋。

16、耐用型床罩、床袋采用PVC涂层面料，耐腐蚀，采用热熔焊接接口和密闭拉链使臭氧气味不泄漏。

17、具有工作时长累计计时功能。

三、主要技术指标和参数要求：

★1、臭氧浓度：≥1900mg/m3 （提供检测报告作为佐证材料）

★2、臭氧产量：≥5g/h（提供检测报告作为佐证材料）

★3、工作环境中臭氧浓度均值（泄漏量）：≤0.006mg/m3（提供检测报告作为佐证材料）

★4、一个工作周期结束后，臭氧残留量均值：≤0.005mg/m3（提供检测报告作为佐证材料）

5、噪声：≤50dB(A)；

6、输入功率：≤110VA；

7、显示屏：≥5寸超大触摸彩色LCD屏，非按键式触摸屏，在屏幕上直接操作设置；

8、臭氧发生器使用寿命(平均无故障时间MTBF)：≥8000h；

★9、消毒效果：

9.1对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00（提供检测报告作为佐证材料）

9.2对金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00（提供检测报告作为佐证材料）

9.3对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00（提供检测报告作为佐证材料）

9.4对自然菌杀灭对数值：≥1.00（提供检测报告作为佐证材料）

- 四、提供≥1年的免费质保

五、所投产品为2023年1月1日后生产的，以生产日期为准，且无被召回情况。

注：“★”参数【投标（响应）文件中须提供有资质的第三方检测单位出具的产品检测文件或产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或产品使用（操作）说明书（手册），对该项参数予以验证。并在投标文件的规格响应表中注明证明材料所在投标文件中的页码（否则评审委员会可以视为该证明材料在投标文件中未提供），以利于评委查找。】