**采购需求**

一、采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） |
| 医用血液冷藏箱 | 1 | 40000 | 40000 |
| 血液运输箱 | 30 | 500 | 15000 |
| 合计（元） | | | 55000 |

二、技术参数

# （一）产品名称：医用血液冷藏箱

1.★ 箱内有效容积260L-350L，内部分层应≥5层，内门≥5个，门体：立式单门设计，有自关门功能，自动除霜功能，除冷凝水功能。

2. 箱内温度恒定控制在4±2℃范围内，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。

3. 多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、报警方式具备声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种。

4. 冰箱内壁设计要有防腐蚀功能，便于清洁消毒。

5. 备用电池，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

6. 箱内设置LED照明灯。

★7. 质保期≥3年。

# （二）产品名称：血液运输箱

1. 有效容积：10-15L

2★箱体外有生物安全标识，有“取血专用箱”或“血液运输箱”字样

3. 温度范围：2～10℃

4. 制冷方式：被动制冷，配置冰盒

5. 箱体外有液晶温度显示屏

★6. 质保期≥1年。

三、其他要求

1.所投设备须为2023年1月1日后生产的（以生产日期为准）全新、未使用过的原装合格正品（不接受组装机）。

2.技术参数须提供包括但不限于产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或功能界面截图或产品使用（操作）说明书（手册）或技术白皮书或具备法定资质的检测机构出具的产品检验报告等有效技术支持资料作为佐证（加框标记），并标明页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。