| 附件1 采购需求及参数 |  |
| --- | --- |
| 主要技术参数、功能 用途、配置 | - 1.具有国家规定的医疗器械产品注册证； - 2.具有专业手提和床挂（配备新型DVT挂钩）两用设计，结构牢固耐磨损；主机净重≤2.5kg，体积较小，床边使用方便转移，可悬挂； - 3.★彩色液晶触摸显示屏≥5英寸，参数显示直观，操作简单快捷； - 4.专业DVT治疗模式≥4种，可自由选择，不同模式可搭配不同气囊组合使用，适合院内不同患者； - 5.★配备一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个DVT分段式气囊，同时治疗两个部位，两个部位气囊可同时充气达到两个通道一样的治疗效果； - 6.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； - 7.采用DVT分段式气囊，有效地的避免了对患者骨关节、伤口溃疡等不适合加压的部位进行了加压，使患者治疗时更加舒适； - 8.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； - 9.★智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节； - 10.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； - 11.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； - 12.设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调，既保证了患者的治疗效果，又保证了患者治疗时更加舒适； - 13.★治疗时间：1min-99h可调，满足超长时间使用需求，可适用ICU或床边需要长期加压的治疗场所；治疗完毕后会有声音提示； - 14.★气囊需通过中国药监局（NMPA）认证，与主机兼容，且可重复使用； |
| 售后服务要求 | - 1.厂家有专人负责本地区，仪器自安装、调试、验收之日起牵引系统主机保修期为贰年，其它配件属消耗品保修期为一年，终身维修。凡属仪器本身质量引起的故障，由供方免费保修或调试。 - 2.接受用户维修投诉的回应时间为8小时（工作日内），并保证在24小时内到修或做出相应处理。 - 3.请务必提供所投产品日常使用的配套耗材及所有配件、易损件的单价，并单独报价，不计入总价。 |

配置清单（如有）

| - 1 | - 主机 | - 1台 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - 3芯1分1充气导管 | - 1条 |
| - 3 | - 3芯1分2充气导管 | - 1条 |
| - 4 | - 1芯气座大腿气套(永久性) | - 2只 |
| - 5 | - 2芯气座小腿气套（永久性） | - 2只 |
| - 7 | - 1芯气座脚底气套（永久性） | - 2只 |
| - 8 | - 2200DVT(新)挂钩 | - 1个 |
| - 9 | - 电源适配器 | - 1个 |

- 注：询价响应文件中带“★”参数须提供包括但不限于产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或功能界面截图或产品使用（操作）说明书（手册）或具备法定资质的检测机构出具的产品检验报告等有效技术支持资料作为佐证（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。