- 4K宫腔镜系统（等离子双极电切镜）技术参数

- 一、4K内窥镜摄像主机系统

- ★1.、图像分辨率≥3840×2160；三组1/3寸CMOS传感器；

- 2、视频输出信号：HDMI、DVI、SDI；

- 3、摄像系统运行时，整机噪声≤55dB；

- 4、摄像主机采用电容触屏设计，前面板液晶屏显示分辨率≥1280×768；具有多科室选择、图像亮度调节、白平衡和3个摄像头手柄快捷键设置等多种功能。摄像头手柄3个按键具有短按和长按功能设置，每个按键具有白平衡、录像≥10功能等可选；

- 5、具有2个USB3.0移动存储接口，方便快捷的录制手术视频和存储图片，视频和图片分辨率为3840×2160；

- ★6、摄像主机支持≤2.5倍数字放大 ；

- 7、摄像主机具有图像亮度调节功能，调节范围：0～100；

- 8、摄像主机具备降噪技术功能，具备≥8级降噪等级设置；

- 9、具有≥8级锐度增强可调，血管及组织边缘凸显锐化功能；

- 10、摄像主机具备智能曝光，具有≥7级曝光等级可调，有效抑制图像过曝；

- 11、摄像主机具有图像冻结、图像放大、图像增强和图像翻转等功能；

- 12、摄像主机具备高动态增强算法功能（HDR），降低图像过暗和过曝区域。

- 二、冷光源

- 1、LED光源模组做为发光体；

- 2、亮度百分比显示：显示即时亮度百分比值，调节范围为5%~100%；

- 3、工作时长显示：显示设备的工作累计时间，提示LED光源模组的使用寿命；

- 4、液晶屏具有LED光源模组即时温度显示功能；

- 5、主机导光束插口有保护装置；

- 7、LED灯泡功率≥100W；

- 8、前面板≥7英寸液晶触摸显示屏，显示和设置参数；

- 9、光谱性能

- （1）冷光源具有良好的显色性，显色指数：≥90；

- （2）冷光源的相关色温在3000K～7000K范围内；

- 10、输出总光通量 >550 lm ；

- ★11、LED光源模组在正常使用的情况下寿命≥30000h。

- 三、医用监视器

- 1、监视器尺寸≥ 32英寸；

- 2、分辨率≥3840*2160；

- 3、宽高比：16:9；

- 4、视频输入接口：HDMI\DVI-D\SDI\DP\AC\DC；

- 5、视频输出接口：SDI\CLONE。

- 四、腔镜灌注泵

- ★1、设定压力调节范围2.6KPa～53.3KPa（20mmHg～400mmHg）。在压力显示单位为KPa时，压力调节步长为0.1KPa，压力显示单位为mmHg时，压力调节步长为1mmHg；设定流量调节范围0.1L/min～1L/min。调节步长为0.1L/min；

- 2、设定压力和设定流量的开机设定值为前次使用设定值；

- 5、具备过压减压功能，具备过压报警功能。

- 五、双极电切内窥镜

- ★1、内窥镜镜体采用柱状透镜技术，视场明亮、图像清晰；

- 2、带有方向标，蓝宝石镜头；

- 3、采用耐高温高强度陶瓷，内窥镜具备高温高压消毒灭菌；

- 4、内窥镜镜体外径：Ø4mm，工作长度≥300mm，视向角30°；

- 5、内窥镜镜体视场角≥60°；

- ★6、角分辨力≥2.97C/（°）；

- 7、有效景深：3-50mm；

- 8、主动式、被动式两种结构任选，操作器采用无电源方式，电极无需与操作器串联；

- 9、水阀：不锈钢；

- 10、外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流。

- 六、宫腔镜

- ★1、宫腔镜与内窥镜摄像系统、冷光源、腔镜灌注泵、双极电切内窥镜为同一品牌；

- 2、内窥镜镜体采用柱状透镜技术，视场明亮、图像清晰；

- 3、内窥镜镜体外径：Ø4mm，工作长度≥300mm，视向角30°；

- ★4、内窥镜镜体可与双极电切内窥镜镜体互相通用；

- 5、插入外鞘套外径≤19.5Fr；

- 6、插入工作长度≥210mm；

- 7、手术器械规格：5Fr*340mm。

- 七、高频手术系统(等离子主机）

- 1、适用范围：用于对生理盐水下产生的等离子体对病灶进行切割和凝血（适应症包括：前列腺增生、膀胱肿瘤、子宫肌瘤）；

- 2、组织表面温度：40℃-70℃；

- ★3、工作频率≥300khz ± 10khz；输出功率≥350W；

- 4、阻抗显示：0-9999Ω（主机屏幕上体现）；

- 5、包含CUT(切割、打孔、消融等功能）模式，COAG（止血、凝固）模式；

- 6、智能闭环控制技术，主机自动识别阻抗，即时监测功率输出，及时补偿峰值功率；

- ★7、设备主机为三类医疗设备；

- 8、≥7英寸液晶触摸屏显示；可显示实时电切功率值和电凝功率值、电极激活状态，实时显示阻抗数值；

- 9、主机具备记忆模式，记忆功率值，减少重复操作；连接脚踏连接电极后，主机显示脚踏、电极连接状态；

- 附注：1、设备配套耗材为三类医疗器械注册证，符合腔镜下使用标准；2、设备配套耗材需在安徽省医疗保障局组织的等离子刀头带量采购中选名单内。