微剂量儿童骨龄检测仪技术参数

一.数字化医用X 射线摄影系统一套

1.★输出功率≥800w

2.管电压调节范围：50kV～90kV,步长为 1kV

3.最小 mAs≤0.3mAs

4.最大 mAs≥40mAs

5.★阳极热容量≥45KHU

6.焦点尺寸≤0.6mm

7.平板探测器材料：CsI

8.成像区域≥290mm*200mm

9像素尺寸≤180um

10.空间分辨率≥3.4lp/mm

11.A/D 转换位数≥16bit

12.成像时间≤7s

13.★投照架的 X 射线管的焦点到影像接收面≥700mm

14.辅助摆位方式：软件视频监控。

15.智慧语音摆位导引系统

16.具有轮锁或制动系统

17.整机重量≤140kg

18.具有数字通讯接口，可与数字化成像系统软件集成

19同步方式：具备 AED（X 线自动触发）的方式

20.提供具有智能骨龄诊断功能的数字影像采集工作站

21.硬件要求：≥8G 内存， ≥512G 硬盘，千兆网卡；软件要求：不低于 64 位 Win10 系统

22.具备隔室操作功能

23.具备一次成像无需裁剪技术

二．射线防护装置

1.射线防护装置为防护箱结构，能提供全方位防护。具有降低辐射剂量，减少 X 光辐射的 低剂量骨龄测试功能模块

2.设备 5cm 处辐射≤0.3 μSv/h

3.★设备整机自带万向移动轮，方便推行到不同场景下操作使用

软件功能

1、骨龄评价标准：包括但不限于 TW3 法、中华 05 法。

2、身高预测方法：包括但不限于中华 05 法、TW3（Tanner and Whitehouse）

法、遗传预测身高方法。

3、生长发育指标分析评价：当前身高评价；成年身高预测；BMI 评价；骨龄的青春期指征分析。

4、传输协议：Dicom3.0 标准数据接口，USB3.0 接口。存储格式：以 raw

格式或 jpg 格式或 dcm 格式进行图像存储，搜索导出数据以 csv 格式存储

5、设备曝光采集时应具有的功能选项：监控摆位、姓名、出生年月日、儿童身高、儿童体重、父亲身高、母亲身高、管电压、管电流、电流时间积。

6、操作人员可以根据儿童临床协议，自己选择、调整曝光参数，可以用更小的剂量，满足儿童骨龄拍摄条件。

7、待诊断功能：以列表形式显示患者信息，并记录患者当前诊断状态。可对拍摄的影响图片进行后续统一诊断。

8、读片学习功能：具有读片学习功能，针对每种骨龄的算法有对应的图谱，图片有详细文字说明，方便操作者参考学习骨龄判读方法。

9、用户访问功能：分为管理员和普通用户两种类型分别管理，可管理用户权限。且有档案管理的功能。

10、报告骨龄内容：骨龄评价方法、骨龄、骨龄百分位数、骨龄与年龄差值等。

11、两种报告模式：精简模式、精美模式

报告身高内容：当前身高、身高百分位数，生活年龄身高中位数，按骨龄的身高百分位数，骨龄身高中位数。当前体重，BMI，体型。遗传身高：父亲身高，母亲身高，靶身高（CMH 法或 FPH 法），成年身高中位数。

12、符合现行的骨龄国家行业标准《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》

13、提供智能云报告功能：通过扫描二维码可下载报告和访问云端骨龄图像，并支持转发

14、产品使用期限：≥10年

15、质保期：自采购人验收合格之日起整机全保≥3年（含易损件及配套耗材）；终生保养服务。（费用已包含在投标报价中）

16、2023年12月1日后生产的（以生产日期为准）全新的、未使用过的原装合格正品（不接受组装机），