眩晕诊疗系统（良性阵发性位置性眩晕诊疗系统）技术参数

一、主要要求：

1.1产品注册适用范围：适用于良性阵发性位置性眩晕的诊断和治疗

★1.2适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查（注册证适用范围须体现，提供医疗器械注册证证明）

二、产品构成技术要求：

2.1主轴、辅轴：主轴和辅轴2个转动轴处于垂直方向，可同时两轴三维转动，无转动角度限制

2.2转动角度：可数字输入控制，误差≤2゜，分辨率为 1゜；

2.3转速：可数字输入控制，最大180 ゜/s，误差≤5%，分辨率为 1゜/s；

2.4加速度可数字输入控制，最大180゜/ S²  ，误差≤5%，分辨率为0.5゜/ s ；

★2.5操控台：整体操控台，内置计算机主机，2个显示器，一个用于设备的操控和眼震数据分析研判；另一个专门用于眼震的观察（提供产品彩页证明）

2.6患者座椅：具有液压式自动控制安全杠，9道插扣式安全带，分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿等

2.7视频眼罩：

★2.7.1具备2个红外视频摄像头，可左右眼视频摄取，无需翻转使用，方便左右眼对照观察，对单眼有疾患的患者不影响诊疗（提供产品彩页证明）

2.7.2内置固视抑制灯，自动定标，可作自发眼震、固视抑制检查、凝视检查

2.7.3数据信号：采用有线传输，抗干扰强，避免无线传输易干扰和信号图像失真

三、功能要求：

3.1具备头位转换器：头位直立/前倾30゜可自动转换调整，用于前庭功能检测

3.2、前庭功能检测：包括转椅急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验等

3.3前庭康复：能够对晕动症（晕车、晕船、晕机、恐高）的诊断和治疗，对前庭功能的康复训练。

四、软件：

★4.1具备双侧前庭功能分析试验的诊疗应用软件（提供计算机软件著作权登记证书证明）

4.2预装≥40个经过临床验证的诊断、治疗、检查方案

4.3用户开放系统：系统具有用户自开发诊疗方案功能，用户可数字输入自设和修改诊断、治疗、检查方案

4.4具备眼震数据计算分析研判，包括：眼震的方向、数量、频率、快相速度、慢相速度、持续时间、左右对比、时间常数等量化研判数据。

4.5转椅急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验可分析相位、增益、对称性等数据和图形。

4.6诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调研回放、备份

4.7运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示

五、眼震描记研判：

★5.1具备研判功能：可自动数值计算、分析、研判眼震的慢相速度、快相速度、方向、数量、频率，时间常数。可分析相位、增益及对比数据，可显示、打印对比图及各项数据、结论（提供软件自带诊疗报告单和计算机软件著作权登记证书证明）

5.2可分析水平及垂直眼震，可辨别分析旋转型眼震。眼震分析显示标度可调整

5.3眼震曲线描记可回放，分析结果、图形均可打印

5.4眼震慢相速度分辨率：0.1 度/秒。线性误差〈5%

5.5眼震曲线的显示比例可以任意调整，眼震分析显示标度可调整

5.6眼部视频、眼震曲线、体位曲线、半规管耳蜗位置图、座椅体位图同步显示，调研回放时可精准研判

六、运动控制：

6.1主轴和辅轴可两轴三维联动运行

6.2角度模式：控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加减速度均可数字输入控制，用于BPPV的检查和治疗

6.3速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、加减速度均可数字输入控制，用于前庭功能检查和前庭康复训练

6.4正旋摆动模式：正弦谐波试验（SHAT），阻尼试验等。方向、角度、振幅、次数、摆动时间、摆动频率、加减速度均可数字输入控制，用于中枢性与外周性眩晕的鉴别和前庭功能检查

七、安全应急装置：

7.1指示灯：3 个双色指示灯，实时指示系统各部分状态

★7.2具备急停自动感应触发开关（非脚踏；按钮等直接接触装置），设备转动时，如有外来物体进入诊疗台区域，自动启动触发开关，使设备立即停止转动，恢复到初始状态（提供检验报告证明）

7.3主轴自锁功能

7.4安全杠手动按钮

7.5主辅回位自动和手动开关

八、供电：

★8.1AC220V，50Hz, ≤15A，无需经过变压转换与改造（提供检验报告）

8.2配备UPS不间断电源对整机供电，整机（主机和工作站）工作供电时间不少于30分钟（提供配置单证明）

九、安装条件：

9.1无特殊场地和用电要求，与国家建筑物承重要求和配电（220V）兼容。无放射、无排污

十、培训：

10.1除采购地的现场培训外，在国内三级及以上医院的眩晕中心进行进修培训

十一、设备成熟度：

11.1具备国内眩晕医学专家的学术和临床支持

十二、2023年12月1日后生产的（以生产日期为准）全新的、未使用过的原装合格正品（不接受组装机）。

标准配置单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | ≥2.4m×2m×2m |
| 2 | 控制台 |  |  |
|  | 微型计算机 | 1台 | 主流品牌、主流型号 |
|  | 激光打印机 | 1台 | 主流品牌、主流型号 |
|  | 液晶显示器 | 2台 | 主流品牌、主流型号 |
|  | 不间断电源 | 1台 | 主流品牌、主流型号 |
| 3 | 眼罩 | 1部 | 红外高清双摄，支持左右切换 |
| 4 | 使用维护说明书 | 1本 | 最新版 |
| 5 | 合格证 | 1张 | —— |
| 6 | 保修单 | 1份 | —— |
| 7 | 眼罩海绵 | 100个 | —— |
| 8 | 头垫海绵 | 50个 | 厚≥5cm |
| 9 | 儿童座椅 | 1台 | 厚≥16cm |
| 10 | 坐垫 | 2个 | ① 厚≥8cm ② 厚≥4cm |
| 11 | 头枕 | 5个 | —— |
| 12 | 保险丝 | 4根 | Φ5×20 T10A 250VAC |
| 13 | ★视频眼震电图仪 | 1台 | 视频眼震电图 |
| 14 | ★甩头实验仪 | 1台 | 甩头实验仪、高频 |

视频眼震图仪技术参数

| 序号 | 技术性能 |
| --- | --- |
| 1 | 主机眼罩：★不同分辨率下帧率的要求:（要求提供检测报告）1920*1080P 60fps； 640*480P 60fps；320*240P 440fps； |
| 2 | 目镜图像分辨率≥1080P（要求提供检测报告） |
| 3 | 双眼眼罩设计，可以完成左、右双眼的检查 |
| 4 | 具有3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线 |
| 5 | 瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置 |
| 6 | 眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面 |
| 7 | 水平眼动识别准确度：-30°（左）≤ 眼动范围 ≤ +30°（右）识别误差范围：±1.2° |
| 8 | 垂直眼动识别准确度：-30°（下）≤ 眼动范围 ≤ +30°（上）识别误差范围：±1.2° |
| 9 | 轴向眼动识别准确度：-18°（顺时针）≤ 眼动范围 ≤ +18°（逆时针）识别误差范围：±1° |
| 10 | 头动速度识别准确度：头动速度识别准确度误差范围±3°/s，速度范围（±250°/s） |
| 11 | 眼动刺激信号准确度：频率准确度（正弦波、方波）误差范围±3%，速度准确度误差范围±6% |
| 12 | 固视抑制功能：具备固视抑制灯 |
| 13 | ★通过一条USB线实现和电脑的信息传输，避免过多线的束缚 |
| 14 | ★视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）功能（需要提供检测报告） |
| 15 | ★视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）目镜为双目均有镜片和摄像纪录功能（提供产品彩页证明） |
| 16 | ★双目目镜重量：≤100g |
| 17 | 试验模块：校准试验,自发性眼震试验，位置试验（静态、动态）、温度试验、视动试验（水平、垂直）、平稳追踪试验（水平、垂直）、扫视试验（水平、垂直）、凝视试验（水平、垂直）、视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）、自定义试验； |
| 18 | 自发性眼震试验：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线 |
| 19 | 静态位置试验：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线 |
| 20 | 动态位置试验：记录时间0-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线 |
| 21 | ★温度试验：含自发性眼震；灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；自动计算CP、DP、FI值。 |
| 22 | 视动试验（水平、垂直）；视靶速度0-100度/秒可调，记录时间0-300秒可调，三种诱发视靶 |
| 23 | 平稳追踪试验（水平、垂直）；视靶0.1-3Hz可调，记录时间0-300秒可调 |
| 24 | 视频头脉冲试验（甩头、甩头抑制）：可以完成左、右双眼的检查，可进行甩头VVOR、甩头抑制VORS等试验 |
| 25 | 扫视试验（水平、垂直）；视靶随机显示，记录时间0-300秒可调 |
| 26 | 凝视试验（水平、垂直）：水平方向±30度可调，垂直方向±30度可调；靶点停留时间0-20秒可调 |
| 27 | 自定义试验：可设置摇头试验、瘘管试验、甘油试验等项目。 |
| 28 | 基本要求：自主研发诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能。 |
| 29 | 可描记和分析眼球水平、垂直、扭转3D运动曲线，并且出具眼震报告。 |
| 30 | 四位一体同步显示：眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。 |
| 31 | 分析功能：每个实验可以单独获取的眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图；可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度；精度0.1度 |
| 32 | 内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等 |
| 33 | 诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。 |
| 34 | 体位视频：同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向 |
| 35 | 远程数据传输：建立中心医院与基层医院之间的连接，能够把病例上传到中心医院，专家可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示，由中心医院专家诊断之后生成诊断报告，并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。 |
| 36 | 语言：中文、英文 |