自体血液回收装置（自体血液回收机）技术参数

一、技术参数

1.1具有多种操作模式：自动模式、半自动模式和手动模式；并具备慢速、中速、快速和紧急（紧急状态血液处理时间：15秒内可实现连续回输）等多种处理方式，可实现一键转换。

1.2 具备≥225ml大回收罐（可供成人使用）和≥125ml小回收罐操作程序 （可供儿童使用）。

1.3流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和两个以上（不含）独立的管道夹系统。

1.4 液体滚压泵流量：50—1000 毫升/分。

1.5界面显示：≥8寸彩色液晶显示屏，中文操作界面，图文数据显示。

1.6自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收浓缩血细胞≥250ml。

1.7 设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等。

1.8 设备具有断电保护功能，同时具备防静电干扰。

1.9 红细胞回收率：≥95%

1.10血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

1.11 抗凝剂清除率：>98%

1.12破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率>98%

1.13 不溶解脂肪清除率：100%

1.14 标准清洗液用量：≥500ml

1.15 离心机最高转速：≥5600 转/分

★1.16 具备独立的浓缩和回血功能。

1.17具备血液成份分离功能。

1.18具有红细胞血层检测功能。

1.19 具备气泡检测功能。

1.20 具有精密断流监测及血层监测传感器。

1.21具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

1.22具备抗颠簸摇摆功能。

2、工作条件

2.1 工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

2.2 工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

2.3 本机噪声：≤55db。

3、配套耗材

3.1一次性使用血液回收罐容积

成人：≥270 毫升（静态）；≥225 毫升（动态）。

儿童： ≥150毫升（静态）；≥动态125毫升。

3.2 负压吸引管组件。

3.3一次性使用血液收集装置容积：2000、3000毫升。过滤孔径不高于40μm。

4、2023年12月1日后生产的（以生产日期为准）全新的、未使用过的原装合格正品（不接受组装机）。