进口主动脉内球囊反搏泵技术参数

- 设备用途。主动脉内球囊反搏泵原理是将可充气球囊放置在心脏病患者的降主动脉处，通过马达驱动，球囊在心脏收缩期收缩，在心脏舒期充气，以增加冠状动脉的灌注，减轻心脏后负荷，可以缓解心衰、冠心病、心肌梗死等疾病引起的血液循环障碍。该装置可在急性心肌梗死后改善左心室功能和左室后负荷，缩短患者在重症监护室的时间，减少并发症发生率，提高生存率。

- 二、主要技术参数

1. 电池充满后可工作≥90分钟。

2. 整体重量≤50千克。

3 具有≥13寸触摸显示屏。

4. 显示语言：中/英文可选。

5. ★波形显示至少包含：ECG、AP、BP波形，ECG可以显示充气间隔，可以精确显示导管压力。（提供相关操作手册或彩页证明）

6. 可显示电池容量、氦气瓶容量、氦气瓶压力数值。

7. ★可以精确显示导管充气量。（提供相关界面截图证明）

8. ★报警显示：报警信息可按照高、中、低分级显示。（提供相关操作手册或彩页证明）

9. 具有文字提示报警信息，报警提示可以360度可见。

10. 工作模式可设置：自动／手动。

11. 工作模式转换过程不影响正常反搏。

12. 工作模式转换后，设备自动保留原有设置。

13. 自动模式时：

13.1. 可自动选择信号源。

13.2. 自动选择触发模式（≥4种）。

13.3. 自动选择时相算法。

13.4. 实时评估ECG导联状态。

13.5. 自动选择最佳ECG导联（≥6种）。

14. 手动模式：可以选择信号源，选择触发模式，调整时相，选择ECG导联。

15. 触发模式可选择适合窦性、慢心率、高心率、部分房颤心律。

16. ★具有房颤模式：当检测到房颤心律，设备会分析心电信号的R波，计算排气时相，防止排气过晚而增加病人心脏的后负荷（提供相关操作手册或彩页证明）

17. 机器可设置固定频率。

18. ★可实时计算排气速度，评估R波排气安全性。

19. ★辅助频率具有≥3种。

20. 反搏频率：可达≥200次／分钟。

21. ★反搏容量：至少包含0-50毫升可调，调整精度≤0.5毫升（提供相关操作手册或彩页证明）

22. ★除水：≤20分钟一次，自动完成，不影响正常辅助。

23. ★可自动补充气体。

24. 可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

25. 具有开机自检功能，显示自检结果。

26. ★可以显示并打印最近≥100次报警历史记录。

27. ★设备主机使用期限不少于10年（提供同型号产品铭牌/标签或说明书等证明）。

28. 2023年12月1日后生产的（以生产日期为准）全新的、未使用过的原装合格正品（不接受组装机）。

29. 所投设备为非召回、非停产产品。

三、配置要求

（一）★主要配置要求（每套设备至少包含但不限于以下内容）

1.主机 1台

2.ECG导联连线 1根

3.动脉压力缆线 1根

4.信号传输线 1根

5.氦气罐 1瓶

6.氦气转接头 1个

7.内置图文输出装置 1个

8.内置蓄电池 1个

9.静脉输液架 1个

10.报关单 1套

11.合格证 1份

12.说明书 2份（其中一份可为复印件或光盘）

13.简易操作说明 1份。

★（二）保修期：自采购人验收合格之日起整机全保≥5年（含易损件及配套耗材）；终生保养服务。（费用已包含在投标报价中）