- 附件1

- 采购需求

- 一、技术参数

| 技术参数 | 1 | 封口速度：10±0.5m/min |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 封口留边：0-35mm可调 |
|  | 3 | 封纹宽度：12mm±2mm |
|  | 4 | 封口强度：符合YY/T 0698.5-2023要求 |
|  | 5 | 最大功率：≥500W |
|  | 6 | 封口有计数功能 |
|  | 7 | 彩色液晶触控屏尺寸≥5英寸，图形化操作界面，全中文操作界面，内置时钟和参数可以设置，自动储存功能； |
|  | 8 | 智能温度控制，连续封口，温度偏差±1%，工作温度60-220℃任意设置，可预设数个常用温度，方便用户快速选择封口温度； |
|  | 9 | 安全性高，封口温度与设定工作温度偏差超过4℃，设备自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行； |
|  | 10 | 工作过程自动检测，故障时自动报警提示； |
|  | 11 | 自动节能待机，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗； |
|  | 12 | 有历史数据查询功能，USB数据导出功能； |
| 打印系统 | 1 | 中文、英文、数字以及符合《YY0466-2016医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、操作人员、锅号、锅次、物品名称等各种打印要求； |
|  | 2 | 操作人员、物品名称、锅号锅次及自定义等内容均可预设并储存，方便后期更改与选择； |
|  | 3 | 灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，无需手动调整每月天数。 |

- 二、质保及售后服务

- 1.所投产品（含零部件、配件等）必须完全符合询价文件规定的技术参数，保证所供货物必须符合国家（强制性）标准与行业标准及各项规范要求，保证所供货物及其配置附件是优质、配套齐全、全新未用的原厂原装合格正品（不接受组装机），无被召回情况；须为2025年1月1日后生产的（以生产日期为准），同时确保与采购人现有已存在的设备及系统无缝对接，保证使用的连贯性及有效性（如需）；

- 2.提供整机原厂质保期≥3年（自验收合格之日起算起），保修期内免费更换零配件等，免人工费。每年度提供不少于 1 次定期巡检服务及预防性维护保养服务并出具完整的服务报告。

- 3.供应商或产品制造商具备完善的技术支持和售后服务机构。

- 4.供应商负责货物的安装、调试、人员培训。

- 5.供应商提供完善的售后服务，产品出现故障要求工程师 2 小时内响应，48 小时到位服务。

- 三、其它

- 1.采购需求仅作为说明，并没有限制性，供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 2.采购需求中技术参数，不得负偏离，必须全部满足采购需求。

- 3.质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交人负责包修、包换或包退，调换或退货的费用包含在报价中，退换货商品的质量，必须优于或等于所约定的产品质量.

- 4.所投产品若有易损易耗件或配套耗材，响应文件中则提供易损易耗件或配套耗材的分项报价（包含品牌、型号、产地、生产厂家、价格等）。报价不计入投标总价，采购人作为产品全生命周期运行维护成本依据（格式自拟）。

- 5.其余未尽事宜，具体以实际签订合同为准。