头颈CTA、CT脑灌注辅助诊断智能分析系统技术参数

|  | ▲头颈CTA辅助诊断系统 |
| --- | --- |
| 1 | 产品资质与性能要求 |
| ★1.1 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“头颈CT血管造影图像辅助检测”字样，非动脉瘤注册证。 |
| 1.2 | 病人层面诊断率：病人层面对于≥50% 的狭窄，准确性≥90%。 |
| 1.3 | 血管层面诊断率：基于血管层面，对于≥50% 的狭窄，准确性≥90%，敏感性≥90%。 |
| 1.4 | 头颈CTA智能后处理：图像自动后处理合格率达90% 以上。 |
| 1.5 | 头颈CTA图像后处理时间效率：图像的平均后处理时间可≤6min）。 |
| 1.6 | 头颈CTA图像后处理结合诊断全流程时间效率：经临床验证，头颈CTA进行后处理结合病灶诊断时间可≤20min。 |
| 1.7 | 具备头颈CTA图像质量评估：提示序列图像质量评分并给出1～5分值，自动推荐图像质量最优序列。 |
| 2 | 影像后处理 |
| 2.1 | 具备实时VR重建功能，支持360度无间隔的实时VR渲染重建。 |
| 2.2 | 具备带骨VR自定义裁剪。 |
| 2.3 | 具备3D血管VR的自定义裁剪，包括正向裁剪和反向裁减。 |
| ★2.4 | 具备头颈动静脉血管VR实时渲染显示。 |
| 2.5 | 具备自定义添加动脉瘤。 |
| 3 | 影像后处理结果编辑 |
| ★3.1 | 具备血管追踪生长，自动填充增加血管分割来调整重建影像。 |
| 3.2 | 具备删除分割，支持减选、橡皮删除血管分割来调整重建影像。 |
| 4 | 病灶检出与分析 |
| 4.1 | 具备斑块检出功能，自动检出头颈部血管所有斑块，定性斑块类型为钙化、非钙化、混合，并定位斑块分段位置。 |
| 4.2 | 具备狭窄量化功能，自动检出头颈部血管所有狭窄，量化狭窄程度，判断狭窄分级程度，并定位狭窄分段位置。 |
| 4.3 | 具备支架检出功能，自动检出头颈部血管所有支架，定位支架分段位置。 |
| 4.4 | 所投头颈CT血管造影图像辅助检测软件具备对≥3mm动脉瘤进行辅助检测功能。 |
| ★4.5 | 具备添加动脉瘤，支持在原图添加动脉瘤，自动完成动脉瘤分割，量化动脉瘤最大径、长短径、体积、瘤径，定位动脉瘤分段位置。 |
| ★4.6 | 具备Willi环异常评估选项，并可同时诊断多种变异，提供Willis环变异图文教学导航，支持修改Willis环异常评估结果。 |
| 4.7 | 具备病灶筛选功能。 |
| ★4.8 | 具备重绘中心线功能，支持VR图像上实时从头绘制一条全新的中心线，且CPR图像、拉直图和探针图同步联动。 |
| 5 | 一键报告与推送打印 |
| 5.1 | 具备结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告。 |
| 5.2 | 具备快捷推送，可配置推送影像规则，一键推送影像序列至目标DICOM 节点。 |
|  | CT脑灌注智能分析系统 |
| 1 | 产品资质与性能要求 |
| ★1.1 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“脑缺血CT灌注图像辅助评估软件”字样，非脑出血注册证。 |
| 1.2 | 具备对急性缺血性脑梗死的梗死核心预测的DICE相似系数≥0.24。 |
| 1.3 | 支持对于急性缺血性脑梗死患者的CTP检查数据，不同采样间隔不会影响Mismatch判断，包括梗死核心、低灌注区和Mismatch比值。 |
| 2 | 影像浏览及阅片 |
| 2.1 | 具备动静脉标准点时间-密度曲线图（TDC曲线图），TDC曲线为静脉注射造影剂的同时对选定的层面进行多次连续扫描，以获得相应层面内每一象素的时间-密度曲线(TDC)。 |
| ★2.2 | 具备TDC曲线异常提醒。 |
| 2.3 | 具备脑血流流量图（CBF）,自动生成脑血流流量图。 |
| 2.4 | 具备脑血流容量图（CBV），自动生成脑血流容量图。 |
| 2.5 | 具备对比剂平均通过时间图（MTT），自动生成对比剂平均通过时间图。 |
| 2.6 | 具备对比剂峰值时间图（TTP），自动生成对比剂峰值时间图。 |
| 2.7 | 具备对比剂达峰时间图（Tmax），自动生成对比剂达峰时间图。 |
| 3 | 病灶检出与分析 |
| 3.1 | 具备通过对比双侧脑组织发现参数异常区域，自动检出提示包括CBF、CBV、TTP、MTT、Tmax参数图等异常区域。 |
| 3.2 | 具备计算核心梗死区体积，自动输出全脑及各个脑区CBF≤30%的核心梗死区体积。 |
| 3.3 | 具备计算低灌注区体积，自动输出全脑及各个脑区Tmax≥6s的所有脑组织的体积。 |
| 3.4 | 具备计算核心梗死区及低灌注区不匹配比值，并支持个性化配置标准，自动输出相应量化结果。 |
| 3.5 | 具备异常脑区手动修改功能。 |
| 3.6 | 具备ROI测量功能。 |
| 3.7 | 具备CTP重建CTA图像，并支持手动调整CTP调整CTA的期相。并可在TDC曲线定位选取的期相序列。 |
| 3.8 | 具备自动按脑区勾勒ROI测量图形并输出测量结果，支持设置分区结果显隐状态。 |
| 3.9 | 具备脑区及重要核团分割功能。 |
| 3.10 | 具备自动测量对比分析不同脑区及核团灌注参数值的功能。 |
| 4 | 一键报告 |
| 4.1 | 具备结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告且支持编辑与复制；根据诊断结果一键生成表格报告且支持复制。 |
| - 三 | 硬件配置 |
| 1 | 专用塔式或机架式机箱：1套 |
| 2 | CPU芯片组CPU≥2 |
| 3 | 内存≥64GB |
| 4 | 硬盘容量≥10T |
| 5 | SSD硬盘容量≥2T |
| 6 | GPU支持≥2组 |
| 7 | 系统：64位中文操作系统 |
| 8 | 显示器：1套（≥17寸） |
| 9 | USB鼠标键盘：1套 |
| 10 | 其他：千兆网线、螺丝刀、插排 |
| 11 | 软件更新升级、与医院信息系统对接，费用包括在总费用中 |