- 附件1

- 采购需求

- 采购清单

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗椅 | 2 | 套 | 40000 | 80000 |  |
| 合计（元） |  |  |  | 80000 |  |

- 说明：因各制造商产品注册名称等信息的差异，响应文件产品名称可以不限于询价文件名称，但产品功能、性能指标必须满足技术参数及临床使用要求。

- 二、技术参数

（一）整机基础参数及控制系统

★1、牙科综合治疗椅：第二类或第三类医疗器械

2、输入功率：350VA

3、按防电击类型分类：I类  B型

4、电源：交流220V，控制系统：24V安全低电压控制，规避高电压操作风险

5、输入气压：0.55---0.6MPa，流量≥50L/min

6、输入水压：0.2---0.4Mpa，流量≥10L/min

★7、控制系统采用双主控控制，医生位、助手位功能按键完全相同，主医生位、助手位操作面板非镶嵌在器械盘内，便于护士操作，让医师专注于治疗。

8、平面硬质触摸控制面板，非覆膜式，操作便捷，不会穿孔破损

9、漱口、冲盂水水量、漱口水水温，可调节并显示在液晶显示器上。

10、吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启，靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭

★11、灯立柱落地结构，整机稳定性更高，牙椅与口腔灯、器械盘系统相互不干扰，适合开展种植等手术

（二）牙科椅

1、机械运行机构：靠背高支点转点，有效改善靠背运行致病员推搓背的不适感

2、驱动系统：24V静音直流电机，运行平稳

3、座椅最低位≤370mm，方便老人、儿童上下椅位；便于医师对于上颌牙的治疗操作

4、座椅最高位≥800mm，处于抢救位，方便医师急救操作

5、最大负载：≥150Kg

（三）治疗机

1、机箱材质：高分子材料，不变形、不变色

2、强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa

3、24V恒温加热系统：40℃±5℃

4、痰盂：可旋转透明玻璃痰盂，内高外低，防溢溅，可拆卸、方便清洗。冲盂、漱口水嘴材质为不低于全不锈钢。

5、可旋转助手架：强弱吸管极短管路设计，强弱吸管、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会拖地；管路重量轻，提高吸唾时病员舒适感；助手架挂载一体式强弱吸过滤杯，远离痰盂，更加卫生，清洗方便

6、手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水

（四）口腔灯

1、LED-AZS冷光无影口腔灯：红外感应、液晶屏触摸双控调节

2、照度调节范围≤8000lux；≥60000lux；色温：4000K-5500K七档，液晶数显触摸调节

3、具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响

4、光斑≥80X120mm,成型方正，布光均匀，无影效果佳

★（五）双器械盘配置要求

1、主器械盘整体注塑，配备成型贴合硅胶衬垫，可拆卸、易清洁

2、副器械盘：配置304不锈钢手术托盘，可拆卸、可消毒

3、双器械盘设计便于放置各种手术器械及设备

（六）脚踏开关

1、组合式脚踏开关，可控冲盂、漱口水，操作便捷

2、踩压灵敏，操作简单、可靠

（七）医生座椅

1、靠背可旋转角度，范围：≥300°，满足不同体位的治疗需求

2、椅位升降可调节，范围140mm-160mm

3、铝合金五星脚架，坚固耐用

（八）高速手机

1、夹针方式:按压式

2、转速：≥300000r/min

3、单点喷雾

4、纤细的设计，不锈钢机身

5、精密陶瓷球形轴承

6、卫生机头系统

7、可进行不低于135度高温高压蒸汽消毒

（九）低速气马达手机

1、转速≥4000r/min

2、弯机的夹持力≥45N

3、工作噪音 ≤70dB

4、可进行不低于135度高温高压蒸汽消毒

5、可以与符合国际标准制作的马达相连接

（十）配置要求

1、进口品牌高速手机                      2支

2、进口品牌低速手机（含直、弯机头各一）  1套

3、内置洁牙机                            1台

4、内置光固化机                          1台

5、标准医生座椅                          1张

6、口腔内窥镜                            1套

（十一）产品使用年限：≥15年，

- 三、质保及售后服务

- 1.所投产品（含零部件、配件等）必须完全符合询价文件规定的技术参数，保证所供货物必须符合国家（强制性）标准或行业标准及各项规范要求，须是 2025年 6 月 1 日后生产的（以生产日期为准），同时须确保与招标人现有已存在的设备及系统无缝对接，保证使用的连贯性及有效性（如需）；保证所供货物及其配置附件供货渠道合法，是配套齐全、全新未用的原装合格正品（不接受 OEM 组装或拼装产品），所投产品同批次产品无被召回情况。所投产品如需要计量检定的，需提供相关计量检定部门出具的合法检定报告；如需安装或配置软件的，需为正

- 版软件。

- 2.提供整机（含管路等易损件））质保≥3 年，保修期内免费更换零配件、免工时费。每年度提供不少于1次定期巡检服务及预防性维护保养服务并出具完整的服务报告。

- 3.质保期间保证机器的完好率不低于 95%（按一年 365 个日历日计算，故障停机不超过 18 个日历日），每超出 1 天，质保期顺延 2 天；产品生命周期内提供终生的技术支持、机器专用软件和相应数据库资料的软硬件免费安全更新升级服务。保修期满后，供应商终生提供维修服务及零配件供应，维修只收取材料成本费，免收上门等费用；遇到机器故障，发生医患纠纷，造成重大影响由供应商承担相应责任并承担所有损失，包含但不限于经济赔偿责任。

- 4.投标人须向招标人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证 2 小时内响应，24 小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如 48 小时内无法修复的，应提供备用机器，以保障临床诊疗工作。3 个月内连续出现同样的故障问题时，供应商负责免费更换同型号全新产品。

- 5.涉及医院信息系统接入要求，须无条件开放设备信息端口和端口文件，且必须支持现行软件系统国家标准与国际标准接口规范，并提供技术支持和承担各项相关费用。

- 6.投标人或所投产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产至少 5 年的备件供应；能够提供专业人员现场操作和培训；能够提供专用工具及三级以上医院相关专家技术服务和学术支持。

- 四、其他要求

- 1.询价文件要求的采购需求仅作为说明，并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购需求中要求的标准，以满足招标人的需要。

- 2.采购需求中技术参数，不得负偏离，必须全部满足采购需求；其中标“★”参数为重要参数。响应文件中须提供有效技术支持资料作为佐证（不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料），包括医疗器械产品注册证或符合国家相关标准的检验报告或鉴定证书或测试证书（报告）或产品认证报告或产品制造商官网产品参数截图或软件系统功能截图或产品彩页或产品使用说明书或主机操作面板实物图或设备铭牌（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。

- 3.响应文件中须提供所投设备的配置清单（含选配件<如有>）。清单须列明配齐满足技术性能且正常使用所需要的所有附件，招标人无需另外购置即可满足需求。

- 4.响应文件中须提供所投设备零配件、易损件（备品备件）或消耗品及配套使用的相关耗材目录（含报价），标明品牌、规格型号、产地、生产厂家、27 位医保编码（如有）等并分项独立报价。报价不计入投标总价，招标人作为产品全生命周期运行维护成本依据（格式自拟，标注专用/通用）。

- 5.本项目安装调试完毕，应确保通过上级有关部门和专家验收通过。招标人可委托第三方专业机构参与验收。验收不合格的限期整改，整改完成重新验收，仍不合格的依照合同约定按照违约处理，承担相应法律责任。

- 6.招标人使用供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。