- 附件1

- 采购需求

- 技术参数

- 1、弯手机跳动幅度≤20微米，无论高速还是低速，都能保证稳定输出扭矩，使用更平稳，寿命更长久。

- 2、具有植入扭矩实时显示，且能记录显示植入峰值扭矩。

- 3、植入过程维持扭力输出，使植入扭力更精准。

- 4、★每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性。

- 5、具备故障自诊，自动保护功能，电机、脚踏连接异常将会立即显示报警。

- 6、★彩色可视化种植图案界面≥7英寸，触摸操作可设定和保存参数。

- 7、蠕动泵流量：0~135mL/min

- 8、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

- 9、★适配多种转速比的机头:1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1。

- 10、空载转速：300~40,000 r/min

- 11、弯手机齿轮速比（标配）：20:1

- 12、扭矩范围：5~80N•cm

- 13、采用静音微型马达，强劲有力，5.5N•cm的电机扭矩保证终端输出≥80N•cm。

- 14、★有简易模式（5个程序）和标准模式（8个程序）两种选择，方便医生操作使用。

- 15、★配置要求：标配2把种植弯机头

- 其他要求

- 1.询价文件要求的采购需求仅作为说明，并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购需求中要求的标准，以满足招标人的需要。

- 2.采购需求中技术参数，不得负偏离，必须全部满足采购需求；其中标“★”参数为重要参数。响应文件中须提供有效技术支持资料作为佐证（不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料），包括医疗器械产品注册证或符合国家相关标准的检验报告或鉴定证书或测试证书（报告）或产品认证报告或产品制造商官网产品参数截图或软件系统功能截图或产品彩页或产品使用说明书或主机操作面板实物图或设备铭牌（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。

- 3.响应文件中须提供所投设备的配置清单（含选配件<如有>）。清单须列明配齐满足技术性能且正常使用所需要的所有附件，招标人无需另外购置即可满足需求。

- 4.响应文件中须提供所投设备零配件、易损件（备品备件）或消耗品及配套使用的相关耗材目录（含报价），标明品牌、规格型号、产地、生产厂家、27 位医保编码（如有）等并分项独立报价。报价不计入投标总价，招标人作为产品全生命周期运行维护成本依据（格式自拟，标注专用/通用）。

- 5.本项目安装调试完毕，应确保通过上级有关部门和专家验收通过。招标人可委托第三方专业机构参与验收。验收不合格的限期整改，整改完成重新验收，仍不合格的依照合同约定按照违约处理，承担相应法律责任。

- 6.招标人使用供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。