采购需求

一、采购清单

| 名称 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压灭菌器 | 2 | 23000 | 46000 |
| 恒温培养箱 | 1 | 10000 | 10000 |
| ▲二氧化碳培养箱 | 1 | 24800 | 24800 |
| 紫外线灯 | 10 | 150 | 1500 |
| 台式洗眼器 | 2台 | 300 | 600 |
| 结核分枝杆菌rpoB基因和突变试剂盒（实时荧光PCR法 | 50 | 230 | 11500 |
| 合计（元） |  |  | 94400 |

说明：1.因各制造商产品注册名称等信息的差异，采购需求中所列产品名称不限于所列名称，但产品适用范围/功能需求和性能指标（功能性、安全性）必须满足技术参数及临床使用要求。标▲为核心产品设备。

- 技术参数

（一）高压灭菌器

1	立式手轮灭菌器

1.1	容积： ★≥75L。

1.2	材质：06Cr19Ni10不锈钢。

1.3	设计压力：≥0.28Mpa。

1.4	设计温度：≥150℃。

1.5	使用寿命：★≥8年。

1.6	主体保温：10mm玻璃棉。

1.7	腔壁加热：包覆式硅胶加热膜

2	密封门

2.1	门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm。

2.2	材质：06Cr19Ni10不锈钢。

2.3	开关门方式：手动平移式密封门。

2.4	安全联锁：★压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

3	管路系统

3.1	控制阀门：直动式电磁阀3个，手动球阀1个。

3.2	蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

3.3	注水排水方式：自动注水、自动排水。

3.4	储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，少量蒸汽溢出；水箱容积9L，一次加水可多次运行，自动进水，自动排水，汽水内循环使用，环境清洁干燥。

3.5	压力表：量程：0～0.4MPa  精度等级：1.6级。

3.6	★具有不锈钢防锈蚀装置，可减少氯离子对不锈钢锅体的腐蚀，延长设备的使用寿命。

4	控制系统

4.1	控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度。

4.2	界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；指示灯闪烁显示当前工作阶段；

一键启动，方便快捷。

4.3	流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气。

4.4	报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警。

（二）恒温培养箱

- 温度范围：室温+5℃至60℃，需满足实验所需温度区间。

- 温度波动度：≤±1℃。

- 温度均匀度：≤±2℃。

- 控温精度： ★ ≤±0.5℃。

- 内部容积：  ★≥200L。

- 加热方式：电热管加热。

- 安全保护：★具备超温报警、断电保护、漏电保护等功能。

（三）▲二氧化碳培养箱

- 类型：气套式。

- 外形尺寸≥（L×D×H）：600mm×596mm×921mm。

- 工作室尺寸≥（L×D×H）：377mm×410mm×524mm。

- 容积：★≥80L。

- 控温方式：PT100。

- 控温范围：Rt+5--55℃。

- 温度波动：≤±0.3（@37）℃。

- 温度均匀性：≤±0.5（@37）℃。

- CO2控制方式：IR红外线传感器（MH），可提供校准证书，传感器采用双通道双滤镜红外技术，耐受100℃高温长期运行。

- 浓度控制范围：0--20（vol%）。

- 浓度控制误差：±1.0％（@5.0％±0.5％）。

- 相对湿度：≥90%（RH%）。

- 过滤器种类：★HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%。

- 数据曲线界面可实现数据实时存储，具有实时温度曲线显示界面，可直观的查看温度波动性与温度控制性能。

- 灭菌方式：UV灭菌。

（16）外门加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门环温传感器实现对外门温度的独立检测与调节。

（四）紫外线灯

- 灯管材质：石英玻璃。

- ★具有紫外线、臭氧两种杀菌功能。

- 灯架材质：201不锈钢/304不锈钢。

- ★灯架类型：带盒不锈钢弯管，不锈钢吊臂加高100cm。

- 灯管规格： 1050mm*H20mm。

- ★功率：30W。

- 电压：220V/50Hz。

- 波长：253.7nm。

- 染菌载体置于紫外灯（2cm）处，对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3.00。

- 1.5m3实验舱内，通电运行8h，对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.00。

（五）台式洗眼器

1.冲洗性能

- ★水流形态：喷出水流为柔和泡沫状，覆盖面积≥114mm。

- 出水量：单眼洗眼器流量≥1.5L/min，双眼同时使用时总流量≥3L/min，持续冲洗时间≥15分钟。

- 水压要求：适用水压范围0.1~0.4MPa（常规市政水压）。

2.材质与结构

- 主体材质：外壳为不低于ABS工程塑料，接触水部件采用304不锈钢或PVC。

- 防堵塞设计：喷头带防尘盖，内部滤网孔径≤1mm。

- 安装方式：台式设计，可直接装置于台面（高度80~100cm），外接水源（管径G1/2”）。

3.安全与便捷性

- ★启动方式：手动按压式或踏板式开关，操作力≤10N，1秒内快速启动水流。

- 复位功能：松开开关后自动止水。

4.其他参数

适用场景：检验科实验室，用于化学物质溅入眼睛时的紧急冲洗。

- 结核分枝杆菌rpoB基因和突变试剂盒（实时荧光PCR法）

- 1.★检测方法：实时荧光定量PCR法+溶解曲线法，试剂盒适配赛沛XPERT分子检测设备。

2.检测项目：结核分枝杆菌复合群及利福平耐药基因（rpoB）。

3★	检测时间：从样品处理开始到结果报告，应在1.5h以内完成。

4.操作步骤：样本可直接上机，无需人工提取核酸，直接报告可读结果。5.生物安全性：闭管检测，减少实验室污染，避免假阳性的出现。

6.质量控制：应具备样本质控体系、试剂盒质控体系，用来监测试剂的有效性及反应过程的有效性。

7.★检测下限：最低检测限应至少满足 11.8CFU/ml的样本能够检出

说明：投标人提供的试剂品牌不做限定，须与采购人现有设备相匹配（全自动医用PCR分析系统GeneXbert Dx System），在能满足临床使用需求情况下可以选用其他品牌进行投标。

投标人所投产品有效期不得少于整个产品效期的 2/3；效期低于1/3接近失效的，供应商应满足采购人要求更换货物。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，供应商应及时邀请厂家技术人员解决问题，费用由其负责。因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷等，供应商必须配合采购人做好相关的协调工作，并承担相应的违约责任及产生的相关费用。

三、质保及售后服务（响应文件中须提供承诺函）

（一）供应要求

设备：

1.所投设备（含零部件、配件等）必须完全符合询价文件规定的技术参数，保证所供货物必须符合国家（强制性）标准与行业标准及各项规范要求不低于国家或行业标准的要求，须是2025年5月1日后生产的（以生产日期为准），同时须确保与采购人现有已存在的设备及系统无缝对接，保证使用的连贯性及有效性（如需）；保证所供货物及其配置附件是优质、配套齐全、全新未用的原厂原装合格正品（不接受组装机），无被召回情况。产品如需要计量检定的需提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。

2.整机免费质保期≥1年，终生维护，定期对设备进行维护保养。免费质保期自经验收合格之日起计算，免费质保期内提供免费培训、保养、维护、检验或检定；成交供应商负责维修、更换零部件。质保期满后，终身维修（含附属设备）。免费质保期外不收取人工费用，服务内容与质保期内的要求相一致。

3.质保期间保证机器的完好率不低于95%（按一年365个日历日计算，故障停机不超过18个日历日），每超出1天，质保期顺延2天；每年度提供不少于 2 次定期巡检服务及预防性维护保养服务并出具完整的服务报告。

4.提供7*24小时服务热线，供应商向采购人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证1小时内响应，4小时内到达故障现场，24小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如24小时内无法修复的，应提供不低于原有设备档次的备用机器，以保障临床诊疗工作。3个月内连续出现同样的故障或壹年内维修 2 次以上，供应商负责免费更换同型号全新机器。

5.所投产品如需要链接医院现有HIS、LIS、PACS、RIS等信息系统接口的，成交供应商免费开放接口，满足和原有系统无缝对接（兼容），并承担设备接口费及与医院现有系统的联机接口费；

试剂

（1）本项目所投试剂若为安徽省医药集中采购交易平台成交目录产品。同类产品首选集中交易目录产品（提供流水号及限价），同类无替代的可选择备案交易目录产品（提供流水号）。若投标产品已取得省集采平台流水号，尚处于公示期，须提供截图证明。

（2）为保证所投试剂的可追溯性，投标人所投产品若属于《安徽省公立医疗机构医用耗材网上集中交易实施方案》实施范围内的，投标人须承诺执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；成交供应商须于合同签订前完成省集采平台网采配送关系确认，方可供货。若成交供应商不能取得生产企业网采平台授权，无法执行网上采购，成交供应商承担违约责任。

（3）投标人所投产品须为安徽省医保可单独收费耗材，提供真实有效的 27位医保耗材编码（如处于待审核状态，须提供维护界面截图）。

（4）按采购人提供的需求计划分批供货，节假日照常供应；特殊紧急的必须按采购人要求及时供应到位。

（二）供应产品质量需求

（1）投标人所投产品应为推向市场的标准型产品，产品符合国家标准，性能稳定、可靠的原装正品，确保临床使用安全有效。进口产品包装（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。

（2）投标人所投产品有效期不得少于整个产品效期的 2/3，效期低于 1/3 接近失效的，成交供应商应在有效期近 6 个月内无条件调换。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，成交供应商应邀请厂家技术人员解决问题，因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷与一切后果，由成交供应商承担违约责任。

（3）供货期内，如使用科室反映成交产品质量差、产品外包装密封性等无法满足临床科室实际使用需求或临床主要用途的（以科室上报不良事件为准），不良事件达到三次及以上的，成交供应商承担违约责任。

四、其它要求

1.投标人须如实填报各种类产品的所有型号，供货期内采购人将严格按照成交供应商所报型号采购货物。

2.投标人须理解采购人因时令、季节、疫情等因素造成临床疾病发生、发展而造成所供应量减低。

3.供货期内，若遇国家及上级政策要求需重新招标的，合同自动终止，采购人不赔偿成交供应商任何损失。

4.投标人须承诺成交后提供至少1人具有医药或医疗器械相关专业的技术服务人员。

（5）其余未尽事宜，具体以实际签订合同为准。