采购需求

一、采购清单

| 品目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用升温毯 | 3 | 台 | 10000 | 30000 |  |
| 合计（元） |  |  |  | 30000 |  |

说明：1.因各制造商产品注册名称等信息的差异，所以响应文件的产品名称可以不限于采购文件名称，但产品性能指标必须满足设备技术参数和临床使用要求。

2.所投设备为当前市场在售流通产品，业界主流品牌/机型，性能优良、工作稳定、故障率低、用户广泛；设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低。

3.设备技术参数为本身设备自带技术要求，不接受额外加装设备实现相应的功能。

4.凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本采购文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

5.若属节能产品实行强制采购，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

二、技术参数

适用范围：用于术前准备和术中使用，帮助患者提高体温，减少手术中的感染风险，维持患者的体温稳定，预防术中低体温，缩短麻醉复苏时间。

1.升温毯模式：自然风模式和温控模式；

2.温度单位：℃或℉；

3.★温度设置范围：32.0℃～43.0℃或89.6℉～109.4℉；

4.温度精度：≤±1℃或≤±1.8℉；

5.预热时间：≤4分钟；

6.★快速温度设置：32℃、37℃、40℃、43℃等多个快捷设置键；

7.不停机修改参数：具有不停机修改风速、温度功能；

8.超温保护功能：双重硬件和双重软件保护，实时监测加温器温度，当温度超温时，强行断电加热丝不再加温；

9.加温提示：启动加温时，有视觉信号，当检测到温度小于预设温度时，运行指示灯闪烁，当检测到软管出风口的温度达到预设温度时，运行指示灯常亮；

10.★风量档位：60m³/h～95m³/h，不低于8档可调；

11.静音时间：≧2分钟；

12.音量：不低于8档可调；

13.空气净化：具有等离子空气净化功能；

14.报警：支持不低于6种报警（包括高温、低温、遗忘操作、风机故障、温度传感器故障、加温器故障等）；

15.噪音：当风量≦4档时，噪音不高于55dB（A）；

16.过滤棉更换提醒功能：具有过滤棉更换提醒功能；

17.★升温毯规格：≧26种体表升温毯，其中一次性17余种，可重复使用9余种；

18.显示屏：≥3.5英寸彩色液晶显示屏，可同屏显示运行状态、预设温度、运行温度、运行时间、风量档位、环境温度等参数；

19.历史记录：具有历史记录，可查询日志内容；

20.产品使用年限：≧8年。

三、配置清单

1.主机1台。

2.专用台车1台。

3.一次性升温毯3张（医用级无纺布，无乳胶、阻燃，环氧乙烷灭菌）。

4.投标人认为必须提供的其他货物。（供应商需确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于采购文件没有列出的，而确属该设备正常运行和维护必不可少的其他部件、配件，供应商有责任给予补充）

四、质保及售后服务

1.投标人必须保证所投设备（含零部件、配件/模块等）经过国家食品药品监督管理局批准认证，符合国家（强制性）标准或行业标准及各项规范要求，结合淮南市市场监督管理局监督检查要求“临床医技各科室严禁使用过期医疗器械”，货物装机日期距离生产日期不超过12个月（以生产日期为准），同时须确保与采购人现有已存在的设备及系统无缝对接，保证使用的连贯性及有效性；保证所供货物及其配置附件供货渠道合法，是配套齐全、全新未用的原装全新合格正品（不接受OEM、贴牌、翻新产品），所投设备同批次产品无被召回情况。所投设备如涉及到计量检定的，供应商需提供相关计量检定部门出具的合法检定报告；如需安装或配置软件的，须为正版软件。

2.提供整机免费质保期（含所有零部件，包括且不限于消耗性配件、软件升级维护、辅助设备等，更换的零配件均须为原厂零配件）应自验收合格之日起不低于3年。每年提供不少于1 次定期巡检服务及预防性维护保养服务并出具相关报告。

3.质保期间保证机器的完好率不低于95%（按一年365个日历日计算，故障停机不超过18个日历日），每超出1天，质保期顺延2天；产品生命周期内提供终身的技术支持、机器系统软件、应用软件和相应数据库资料免费安全更新升级服务。

4.投标人承诺保修期满后，终身提供维修服务及零配件、易损件和耗材供应，维修仅收取材料成本费，免收工时费、差旅费等费用；设备维保费用每年不超过设备价的5%；如遇到机器故障，发生医患纠纷，造成重大影响由供应商承担相应责任并承担所有损失，包含但不限于经济赔偿责任。

5.投标人向采购人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证2小时内响应，24小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如 48小时内（现场服务或寄修，视设备类型而定）无法修复的，应提供备用机器，以保障临床诊疗工作。3个月内连续出现同样故障问题时，供应商负责免费更换同型号全新产品。

6.涉及医院信息系统接入要求，须无条件开放设备信息端口和端口文件，且必须支持现行软件系统国家标准与国际标准接口规范，并提供技术支持和承担各项相关费用（产生的费用包含在报价中）。

7.投标人或所投设备制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零配件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少5年的备件供应期；能够提供专业人员现场操作和培训；能够提供专用工具和三级以上医院相关专家应用技术服务及学术支持。

8.供应商需在质保期满前3个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

五、其他要求

1.采购需求中技术参数标注“★”的关键核心参数，为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足，则按无效标处理。响应文件中须提供有效技术支持资料作为佐证，包括但不限于医疗器械产品注册证或符合国家相关标准的检验报告或产品认证报告或货物制造商官网产品参数截图或原版技术白皮书或产品彩页或使用说明书或主机操作面板实物图或设备铭牌或著作权证书等（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。

2.非标★参数，以响应文件中供应商填写的“参数响应情况”为准。如供应商虚假响应，采购人上报监管部门按有关规定进行处理。

3.投标人须列出所投设备的配置清单（含附件/选配件）。清单须列明配齐满足技术性能且正常使用所需要的所有设备设施及附件，采购人无需另外购置即可满足需求。

4.投标人须提供所投设备配件（含易损件）及配套使用的相关耗材分项报价单，包含产品名称、规格型号、品牌、生产商名称、产地、数量、单位、单价、医保编码等。报价不计入投标总价，作为全生命周期设备配件参考价。（格式自拟，标注专用/通用）。

5.设备安装调试完毕，采购人将在科室试运行15日历天后组织验收，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收并签署验收证明，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。必要时可委托第三方专业机构参与验收。验收不合格的限期整改，整改完成重新验收，仍不合格的依照合同约定，按照违约处理并承担相应法律责任。

6.采购人使用供应商提供的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7.各潜在投标人如需了解现场情况，可与采购人联系且自行承担现场踏勘的安全及相关费用。联系人：闫护士长，联系电话：0554-2766076。

8.如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知采购人暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致采购人中止履行合同的情形，均不视为采购人违约。

9.其他未尽事宜以合同约定为准。

备注：（1）以上所有条款要求必须满足，投标人不得缩减，不允许偏离，否则视为无效投标。

（2）以上内容投标人应仔细阅读并在响应文件中承诺满足或优于以上需求并作为合同内容的组成部分与合同享有同等法律效应。