采购需求

一、采购清单

| 品目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动化学发光免疫 分析仪 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |  |
| 合计（元） |  |  |  | 50000 |  |

说明：1.因各制造商产品注册名称等信息的差异，所以响应文件的产品名称可以不限于招标文件名称，但产品性能指标必须满足设备技术参数和临床使用要求。

2.所投产品为当前市场在售流通产品，业界主流品牌/机型，性能优良、工作稳定、故障率低、用户广泛；设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低。

3.设备技术参数为本身设备自带技术要求，不接受额外加装设备实现相应的功能。

4.凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，成交供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

5.若属节能产品实行强制采购，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

二、技术参数

1.设备主要用途

设备主要用于对人体血清、血浆等标本进行全自动免疫化学发光定量检测，精准完成各类生化免疫指标的分析工作，主要服务于疾病辅助诊断、病情动态监测、治疗效果评估、预后判断及用药浓度监测，全程自动化操作，可有效提升检验标准化、精准化水平，满足医院常规及专项检验工作需求。

2.临床适用范围

设备适用科室广泛，检测项目涵盖急诊科、心内科、内分泌科、肿瘤科、妇产科、儿科、感染科及外科等全院临床科室。可开展心肌功能、甲状腺功能、生殖性激素、肿瘤标志物、感染性疾病、炎症指标、血糖代谢及治疗药物浓度等多项检测项目，适用于门诊常规筛查、住院患者常规检验、急诊快速救治检测及术后、慢性病患者长期随访监测等。

3.化学发光法检测工作速度：单模块最大测试速度≥600T/H。

★4.测试原理：采用非酶参与的直接化学发光方法或电化学发光法。

5.单模块分析仪一次性可检测的项目数量：≥40 个。

★6.样本针：采用一次性吸头设计，避免交叉污染。

★7.校准方式：内置主曲线，所有项目均采用两点或三点校准，节省试剂耗材。

8.反应杯：单模块一次性存储≥2000 个反应杯，支持随时装载。

9.与免疫分析仪配套使用的同品牌免疫试剂项目注册证≥140 个，包含：性腺、甲状腺、炎症监测、传染病、肿瘤标志物等检测项目。

★10.常规肿瘤项目（AFP、CEA、PSA、F-PSA、C125、CA153、CA199）试剂生产厂家参加 2025 年国家卫生健康委临床检验中心两次室间质评，具备独立分组且 EQA 评价家数≥200家。

11.货物制造商具有⾃产配套试剂，可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品及辅助耗材供用户选择，且每盒试剂自带标准品，同时试剂可在安徽省医药集中采购平台采购或属国家集中带量/省际联盟采购中选产品，保证系统配套完整性。

12.设备使用年限：≧10年。

三、配置清单

1.主机1台。

2.工作站1套：包括台式计算机及液晶显示器等能满足工作需要的所有设备和配套软件。

3.≧10L清洗液桶1个，

4.≧10L废液桶1个，

5.投标人认为必须提供的其他货物。（供应商需确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出的，而确属该设备正常运行和维护必不可少的其他部件、配件如供离心样本的离心机、供连接LIS打印报告的台式电脑及激光打印机、供仪器稳定运行2h的UPS等，供应商有责任给予补充）

注：投标人不得对配置清单产品数量进行缩减。

6.对采购标的需满足的“质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的技术参数及主要配置给予逐条响应，填写所投产品所能达到的内容和数值，而不得以复制的采购技术要求作为响应内容，应列出具体内容（有具体参数的应填写具体参数数值）及偏离。不能仅填写“全部响应”等，否则评审小组不予认可。

四、质保及售后服务

1.投标人必须保证所投产品（含零部件、配件/模块等）经过国家食品药品监督管理局批准认证，符合国家（强制性）标准或行业标准及各项规范要求，结合淮南市市场监督管理局监督检查要求“临床医技各科室严禁使用过期医疗器械”，货物装机日期距离生产日期不超过12个月（以生产日期为准），同时须确保与采购人现有已存在的设备及系统无缝对接，保证使用的连贯性及有效性；保证所供货物及其配置附件供货渠道合法，是配套齐全、全新未用的原装全新合格正品（不接受OEM、贴牌、翻新产品），所投产品同批次产品无被召回情况。所投产品如涉及到计量检定的，供应商需提供相关计量检定部门出具的合法检定报告；如需安装或配置软件的，须为正版软件。

2.提供整机免费质保期（含所有零部件，包括且不限于消耗性配件、软件升级维护、辅助设备等，更换的零配件均须为原厂零配件）应自验收合格之日起不低于3年。每季度提供不少于1 次定期巡检服务及预防性维护保养服务，每年一次定期性能验证、校准、比对服务（含校准品、定标品、质控品及相关配套耗材）并出具相关报告。

3.质保期间保证机器的完好率不低于95%（按一年365个日历日计算，故障停机不超过18个日历日），每超出1天，质保期顺延2天；产品生命周期内提供终身的技术支持、机器系统软件、应用软件和相应数据库资料免费安全更新升级服务。

4.投标人承诺保修期满后，终身提供维修服务及零配件、易损件和耗材供应，维修仅收取材料成本费，免收工时费、差旅费等费用；设备维保费用每年不超过设备价的5%；如遇到机器故障，发生医患纠纷，造成重大影响由供应商承担相应责任并承担所有损失，包含但不限于经济赔偿责任。

5.投标人向采购人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证2小时内响应，24小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如 48小时内（现场服务或寄修，视设备类型而定）无法修复的，应提供备用机器，以保障临床诊疗工作。3个月内连续出现同样故障问题时，供应商负责免费更换同型号全新产品。

6.涉及医院信息系统接入要求，须无条件开放设备信息端口和端口文件，且必须支持现行软件系统国家标准与国际标准接口规范，并提供技术支持和承担各项相关费用（产生的费用包含在报价中）。

7.投标人或所投产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零配件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少5年的备件供应期；能够提供专业人员现场操作和培训；能够提供专用工具和三级以上医院相关专家应用技术服务及学术支持。

8.供应商需在质保期满前3个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

五、其他要求

1.采购需求中技术参数标注“★”的关键核心参数，为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足，则按无效标处理。响应文件中须提供有效技术支持资料作为佐证，包括但不限于医疗器械产品注册证或符合国家相关标准的检验报告或产品认证报告或货物制造商官网产品参数截图或原版技术白皮书或产品彩页或使用说明书或主机操作面板实物图或设备铭牌或著作权证书等（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。

2.非标★参数，以响应文件中供应商填写的“参数响应情况”为准。如供应商虚假响应，采购人上报监管部门按有关规定进行处理。如未实质性响应导致货物验收不合格，产生的一切后果与费用由供应商自行承担。

3.投标人须提供所投设备的配置清单（含附件/选配件）。清单须列明配齐满足技术性能且正常使用所需要的所有设备设施及附件，采购人无需另外购置即可满足需求。

4.设备安装调试完毕，采购人将在科室试运行15日后组织验收，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收并签署验收证明，项目验收依据为采购合同、招标文件和响应文件。必要时可委托第三方专业机构参与验收。验收不合格的限期整改，整改完成重新验收，仍不合格的依照合同约定按照违约处理，承担相应法律责任。

5.采购人使用供应商提供的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6.各潜在投标供应商如需了解现场情况，可与采购人联系且自行承担现场踏勘的安全及相关费用。联系人：孙主任，联系电话：0554-2766055。

六、违约责任

1.除不可抗力外，如果供应商没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么采购人可要求供应商支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购人有权在要求供应商支付违约金的同时，书面通知供应商解除本合同；

2.除不可抗力外，如果采购人没有按照本合同约定的付款方式付款，那么供应商可要求采购人支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，供应商有权在要求采购人支付违约金的同时，书面通知采购人解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知采购人暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致采购人中止履行合同的情形，均不视为采购人违约。