采购需求

一、采购清单
	名称
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	▲电脑验光仪技术
	1台
	40000
	40000

	眼科检影镜
	1台
	2500
	2500

	眼科直接检眼镜
	1台
	2000
	2000

	验光镜片箱
	2套
	1750
	3500

	合计（元）
	48000


说明：1.因各制造商产品注册名称等信息的差异，采购需求中所列产品名称不限于所列名称，但产品适用范围/功能需求和性能指标（功能性、安全性）必须满足技术参数及临床使用要求。标▲为核心产品设备。
2、 技术参数
（一）电脑验光仪技术参数
★1、检测模式： R&K 模式：测定屈光度与角膜曲率；
REF 模式：测定屈光度；
KRT 模式：测定角膜曲率；
2、顶点距（VD）： 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm；
3、球镜： -25.00D ~ +25.00D (0.12D/0.25D 步长），±10.00D以内误差不超过±0.25D；
4、柱镜： -10.00D ~ +10.00D (0.12D/0.25D 步长），误差不超过±0.25D；
5、轴向： 0 °- 180 ° （1 °精度）；
6、瞳距测量范围 10mm～85mm，测量误差不超过±1.0mm；
7、机器在使用过程中，设备具备错误预警提示；
8、数据传输方式：USB（输入用），RS-232（输出用），蓝牙（输出用）；
★9、配备触摸屏，电动升降颚托，具有开机自检功能；
10、使用年限不小于8年，内置热敏打印机，自动打印结果并自动切纸；
11、具有与第三方管理系统对接的功能；
★12、具有自动检测定位技术，能一键式自动寻眼、自动对焦检测、自动完成左右眼数据测量；
13、配备电动升降台。

（二）眼科检影镜技术参数（充电式）
一、光学与性能参数
1. 光带宽度：3mm - 20mm，可调
2. 光带旋转：360°
3. 光线模式：集合、发散、平行三种方式
4. 亮度调节：连续可调（区别于YZ24的分档调节）
5. 工作距离：667mm（区别于YZ24的1000mm）
6. 带状图像：长度≥30mm，宽度≤1.5mm
二、电源与光源
1. 照明光源：3.5V/2.8W 卤钨灯泡
2. 照明电源：锂离子电池组 DC 3.7V
3. 充电电源：AC 110V - 240V，50Hz/60Hz
4. 输入功率：20VA
5. 包装材质：金属铝箱
（三）眼科直接检眼镜技术参数(台座式)
1. 照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片
2. 屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度
3. 照明光源：3.5V/2.8W 卤钨灯泡
4. 显色指数：≥90%
5. 输入功率：8 VA
6. 电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz
7. 包装材质：金属铝箱

（4） 验光镜片箱技术参数

1.  球镜片：测量范围为±0.12D 至 ±20.00D，顶焦度允差在(±0.03～±0.12) m之间。
2.  柱镜片：测量范围为0 至 ±6.00D，顶焦度允差在(±0.03～±0.12) m之间。
3.  棱镜片：测量范围为0 至 12 cm/m，棱镜度允差在(±0.10～±0.25) cm/m之间。
4. 辅助镜片：通常包含马氏杆片、裂隙片、针孔片、黑片、磨砂片、平光片、十字片、滤光片、交叉柱镜片等。
5. 配备优质皮箱，266片/箱，医疗器械认证，产品材质：优质光学玻璃。
6. 配备试镜架：一套（PD：56mm、58mm、60mm、62mm、64mm、66mm）。

三、质保及售后服务（响应文件中须提供承诺函）
1.投标人必须保证所投产品（含零部件、配件/模块等）经过国家食品药品监督管理局批准认证，符合国家（强制性）标准或行业标准及各项规范要求，结合淮南市市场监督管理局监督检查要求“临床医技各科室严禁使用过期医疗器械”，货物装机日期距离生产日期不超过12个月（以生产日期为准），同时须确保与采购人现有已存在的设备及系统无缝对接，保证使用的连贯性及有效性；保证所供货物及其配置附件供货渠道合法，是配套齐全、全新未用的原装全新合格正品（不接受OEM、贴牌、翻新产品），所投产品同批次产品无被召回情况。所投产品如涉及到计量检定的，供应商需提供相关计量检定部门出具的合法检定报告；如需安装或配置软件的，须为正版软件。
2.提供整机免费质保期（含所有零部件，包括且不限于消耗性配件、软件升级维护、辅助设备等，更换的零配件均须为原厂零配件）应自验收合格之日起不低于3年。每季度提供不少于1 次定期巡检服务及预防性维护保养服务，每年一次定期性能验证、校准、比对服务（含校准品、定标品、质控品及相关配套耗材）并出具相关报告。
3.质保期间保证机器的完好率不低于95%（按一年365个日历日计算，故障停机不超过18个日历日），每超出1天，质保期顺延2天；产品生命周期内提供终身的技术支持、机器系统软件、应用软件和相应数据库资料免费安全更新升级服务。
4.投标人承诺保修期满后，终身提供维修服务及零配件、易损件和耗材供应，维修仅收取材料成本费，免收工时费、差旅费等费用；设备维保费用每年不超过设备价的5%；如遇到机器故障，发生医患纠纷，造成重大影响由供应商承担相应责任并承担所有损失，包含但不限于经济赔偿责任。
5.投标人向采购人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证2小时内响应，24小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如 48小时内（现场服务或寄修，视设备类型而定）无法修复的，应提供备用机器，以保障临床诊疗工作。3个月内连续出现同样故障问题时，供应商负责免费更换同型号全新产品。
6.涉及医院信息系统接入要求，须无条件开放设备信息端口和端口文件，且必须支持现行软件系统国家标准与国际标准接口规范，并提供技术支持和承担各项相关费用（产生的费用包含在报价中）。
7.投标人或所投产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零配件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少5年的备件供应期；能够提供专业人员现场操作和培训；能够提供专用工具和三级以上医院相关专家应用技术服务及学术支持。
8.供应商需在质保期满前3个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
[bookmark: _GoBack]9.如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知采购人暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致采购人中止履行合同的情形，均不视为采购人违约。

