一次性使用电子胆道镜及处理器招标参数
1.镜体
1.1照明：采用白光LED，≥1000Lux
1.2色温：≥3000K
1.3成像分辨率：在工作距离为（5±0.05）mm时，不低于8 lp/mm
1.4视场角：≥120°±10%
1.5视向角：≥0°±10°
1.6景深：≥3-50mm
1.7插入部最大尺寸：≤4.4mm
1.8插入部长度：≥350mm±3%
1.9工作通道最小尺寸：Φ≥2.1mm
1.10上、下弯曲≥210°
1.11带负压吸引按钮，能实现吸引功能
1.12像素≥16万
1.13插入部具备被动弯曲部位
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2.1屏幕尺寸：≥15.6英寸触摸屏；
2.2屏幕分辨率：≥1920*1080p；
2.3自带内置存储：≥64GB，可外接U盘；
2.4电池容量≥9500mAh，可持续工作≥240min；
2.5拥有白平衡、拍照、录像、冻结、放大缩小等按键功能；
2.6可查看拍摄的照片和视频，并进行查看、删除、导出等操作；
2.7独立用户页面，可添加新增、修改用户信息；
2.8可调出连接镜体的信息界面：机身号、使用时长、连接次数；可以编辑当前患者基本信息；
2.9可进行双镜体连接，支持双屏显示；
2.10可制作图文工作报告；
2.11支持一键关灯，一键休眠，具备省电模式，可延长使用时长。


胆道镜取石网篮
1. 适用钳道：≥2.0mm；
2. 使用长度：≥700mm
3.网篮开幅：≥15mm
