一次性使用电子胆道镜及处理器招标参数

1.镜体

1.1照明：采用白光LED，≥1000Lux

1.2色温：≥3000K

1.3成像分辨率：在工作距离为（5±0.05）mm时，不低于8 lp/mm

1.4视场角：≥120°±10%

1.5视向角：≥0°±10°

1.6景深：≥3-50mm

1.7插入部最大尺寸：≤4.4mm

1.8插入部长度：≥350mm±3%

1.9工作通道最小尺寸：Φ≥2.1mm

1.10上、下弯曲≥210°

1.11带负压吸引按钮，能实现吸引功能

1.12像素≥16万

1.13插入部具备被动弯曲部位

2.处理器（赠送配套使用）

2.1屏幕尺寸：≥15.6英寸触摸屏；

2.2屏幕分辨率：≥1920*1080p；

2.3自带内置存储：≥64GB，可外接U盘；

2.4电池容量≥9500mAh，可持续工作≥240min；

2.5拥有白平衡、拍照、录像、冻结、放大缩小等按键功能；

2.6可查看拍摄的照片和视频，并进行查看、删除、导出等操作；

2.7独立用户页面，可添加新增、修改用户信息；

2.8可调出连接镜体的信息界面：机身号、使用时长、连接次数；可以编辑当前患者基本信息；

2.9可进行双镜体连接，支持双屏显示；

2.10可制作图文工作报告；

2.11支持一键关灯，一键休眠，具备省电模式，可延长使用时长。

胆道镜取石网篮

- 适用钳道：≥2.0mm；

- 使用长度：≥700mm

3.网篮开幅：≥15mm