                   
 
多参数监护仪招标参数要求
一、主要功能参数：
1、监测参数：心电、心率、血压、血氧、脉率、呼吸、体温。
2、屏幕显示：≥12.1英寸液晶显示。
3、具备：大字体界面、同屏同轴全参数两小时趋势共存界面、oxyCRG（呼吸氧合图）界面显示、多道心电波形同屏显示界面、血压值列表     界面。
4、具备：断电数据存储功能，心电波形回放功能，400组血压数据存储功能.。
5、血压功能具备：漏气检测、校准、复位功能。
二、心电功能参数： 
1、导联系统：五导连线RA、LA、RL、LL、V。
2、导联方式：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V。
3、频率响应：0.05～100Hz、±3dB。
4、增益选择：×0.25、×0.5、×1、×2、自动，五种方式。
5、心率范围：15～350bpm 。
3、 无创血压功能参数： 
1、测量技术：振荡法。
2、测量参数：收缩压/舒张压/平均压。
3、静态精度：±3mmHg
4、动态精度：最大平均误差5mmHg 
四、血氧饱和度功能参数： 
1、测量技术：双波长
2、测量范围：0～100％
3、分辨率：1％
4、报警范围：0～100％ 
5、脉率报警：0～250bpm 
五、呼吸功能参数： 
1、测量方法：胸阻抗法
2、测量范围：0～150次/min
3、分辨率：1bpm
4、报警范围：10～99次 
5、具备：窒息报警功能，报警时间可调。
六、体温： 
1、支持双体温显示
2、测量范围：0～50℃
3、分辨率：0.1℃
4、报警范围：0～50℃ 
七、报警功能： 
1、报警方式：声光三级报警
2、报警内容：心率、血压、血氧饱和率、呼吸、体温、心率异常
八、电源：
1、交直流两用、内置蓄电池（锂电池）

                     
