血液透析机参数

一、功能配置

- 治疗模式：用于血液净化，具有血液透析、单纯超滤功能。

- ★具有可视360°，≥4种颜色报警灯；

- 设备开机强制自检；

- 设备适用于各种规格透析液配方；

- 具备透析液浓度控制功能和浓度监测功能；

- 肝素泵具备快速注入和追加功能；

- ★单独一块≥15英寸彩色液晶显示器，可旋转，触摸屏操作，中文操作界面；

- 静脉壶液面自动或手动调节；

- 具有空气监测功能，可监测连续微小气泡，检测精度：≤0.0003mL；

- 具有透析液流速调整功能；

- 断电保护：突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据，可维持机器血路循环系统持续运行≥30 分钟。

- 完全分离的水电路设计。

- ★采用复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统；或双容量式平衡腔超滤控制系统，单个平衡腔容量≤50ml 。

- 机器具有故障报错功能；

- 设备性能稳定，设计使用年限≥10 年，设备铭牌或说明书上有明确标识；

- 可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录。

- 具有超滤曲线功能，每种程序提供图形化示意图；

- 设备消毒方式包含：热水柠檬酸、次氯酸钠、醋酸、过氧乙酸消毒。

- 漏血监测功能：光电监测，分辨真假漏血报警；敏感度≤0.35ml/min。

- ★屏幕配置：长时间不操作屏幕自动熄屏节约用电，延长屏幕寿命，配置红外人体感应装置可感应人体自动亮屏

- ★透析液浓度测量范围至少包含：10.0 ~20.0mS/cm；

- ★机身尺寸：机身（不含底座）：宽度≤450mm且机身深度≤500mm；

- ★标配在线电子血压计、在线清除率监测；配置血容监测，血温监测。（需实质性响应）

- 标配B干粉支架。

二、技术参数：

- 血流量：40-600ml/min，精确度±10％；

- 动脉压监测显示范围：下限不低于-300mmHg，上限不高于+500mmHg；

- 静脉压监测显示范围：下限不低于-300mmHg，上限不高于+500mmHg；

- 跨膜压监测显示范围：下限不低于-100mmHg，上限不高于+500mmHg；

- 透析液流量范围：300-700ml/min；

- 脱水速率：超滤率 100-4000ml/h；

- 反渗透水处理设备参数

- 1、设备参数

2.1 纯水产水量：≥1800L/h    （25℃）

2.2水利用率: ≥80% 溶解盐清除率：≥99%

2.3内毒素、细菌病毒清除率：≥99.99%

2.4 纯水水质符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准

2.5自来水压力：0.3～0.4 MPa  流量：  ≥6m3/h

2.6 进水温度：5～35℃ （25℃ 最佳）

2.7 环境温度：5～35 ℃ 相对湿度小于80%RH。

2.8 电源：  AC380V/AC220 V   50Hz 三相五线制  10KW

3、设备组成

3.1 全自动源水加压系统一套

3.2.全自动多介质过滤器一套

3.3.全自动活性炭过滤器一套

3.4.全自动软化器一套

3.5.双级反渗透主机一套

3.6 全自动化学消毒系统一套

4、设备性能特点

4.1	采用PLC液晶触摸屏操作，自动开停机，实现无人化操作。

4.2全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器自动启停和间隔运行，并可根据用水时间进行个性化设制。

4.3	具备高灵敏度的电导率传感器，可精确连续在线监测，保证产水质量，并具有原水、一级产水、二级产水的电导率监测，温度、压力、流量等信息显示；设备系统要求具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。

4.4触摸屏上显示流程图的控制单元，通过不同颜色区分各个控制点状态，实时跟踪显示系统的运行状态。

4.5整套系统双级运行，也可一级或二级单独操作运行，具有多种应急运行方案，确保设备的正常运行，同时工作界面能实时显示泵阀、液位等工作状态。

4.6具有多种保护功能，能在无水、低压、高压、过载等的情况下自动保护报警，确保系统安全；设备具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。

4.7设备具有故障报警记录,可查询和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。

4.8设备具有漏水报警功能,具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。

4.9具备完备的应急方案，可实现不停机在线维护维修功能，供水可靠更安全，手动和自动双重控制功能，故障时可启动设备紧急供水。

4.10设备采用无菌设计，防止细菌微生物的滋生污染；膜壳和管道采用无死腔设计，纯水循环流动供应，有效防止生物膜形成，降低了微生物污染风险。

4.11智能平衡器采用卫生级密闭设计，安装空气过滤器，筒体镜面不锈钢材质；上下椭圆封头设计，无死角，内外面为镜面，采用自动氩弧焊接，并做纯化处理，符合无菌表面要求，表面粗糙度Ra≤0.4,外表面粗糙度Ra≤0.8。

4.12具有休息冲洗功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌、内毒素滋生。

4.13预处理系统采用高碘值椰壳碳，具有更强吸附余氯能力，预处理具有全自动冲洗、再生功能；全自动源水变频恒压供水系统提供稳定压力的同时，大大增加了预处理的反洗、再生效果。

4.14高压泵采用知名品牌、配置符合水处理系统设计流速要求；过滤器罐体及控制阀全部采用知名品牌，保证设备的安全稳定。

4.15设备主机管路采用不锈钢卫生级材质，氩弧自动保护焊接，焊接处内壁光滑，防止细菌、内毒素滋生，确保产水水质。

- 自动化消系统

设备主机和供水系统管道具有全自动程控在线消毒功能，采用一键自动消毒，自动完成各个消毒程序，具备自动监测消毒残留的功能，具备一键加强冲洗功能，确保水质安全可靠。