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1.牙科综合治疗机

1、医生治疗单元：
 1.1、控制系统内置≥3套医生工作程序，满足多位医生使用，可设置的记忆椅位≥15个。
 1.2、 医生治疗单元配有触摸操作面板，可控制椅位运动、口腔灯开关、观片灯开关、冷热漱口水、冲痰盂、光纤手机灯开关，一键全自动水路管道消毒/冲洗功能的开关。
1.3、治疗台托盘配有硅胶衬垫，可拆卸进行高温高压灭菌。 
 1.4、全自动水路管道消毒冲洗系统，可完成对三用枪、高低速手机线、洁牙机尾线及漱口水的水路消毒（提供第三方牙科综合治疗机管路消毒系统检测报告）。
 1.5、下挂式治疗台，器械挂架≥6个。
 1.6、超大的治疗台器械盘（尺寸≥30×60cm）。
2、助手治疗单元
2.1、吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒。
 2.2、触摸式助手位控制面板可控制电动牙科椅复位、出热漱口水、冲痰盂、口腔灯开关。
2.3、助手位配有器械托盘，助手位器械挂架≥4个。
2.4、助手位可进行≥90°旋转，为四手操作提供充足空间需求。
3、侧箱单元
3.1、侧箱可进行≥90°旋转，为四手操作提供充足空间需求。
 3.2、可拆卸清洗的陶瓷漱口盆，漱口盆可进行≥180°旋转。
 3.3、原厂同品牌LED口腔灯，带蓝光截止功能，光照度范围8000-30000LUX，光照度档位≥4档，感应调节光照度。
 3.4、口腔灯的开关方式≥4种。
4、电动牙科椅单元
[bookmark: OLE_LINK1]4.1、采用多关节头枕，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用。 
 4.2、通过角度传感器实现椅位记忆。
4.3、电动牙科椅座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。
4.4、电动牙科椅配有软启动系统，使电动牙科椅柔性启停。
4.5、超薄椅背设计，使医生有充足的腿部空间以主动体位工作。
5、 脚控开关单元：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3] 5.1、采用多功能集成脚控开关，具有器械调速、控制椅位运动、手机单喷气、手机干磨/湿磨切换、口腔灯开关等功能。
 5.2、可控制的记忆椅位≥10个。
5.3配置：高低速手机，光固化，洁牙机各一套
2.口腔多功能移动柜
1.规格尺寸:495*420*855
2.台面:PVC+亚克力包边
3.柜身:PVC+亚克力包边
4.配置:四抽屉、分配2套分格条，
3.超声波清洗机
1.清洗时间6组定时选择:5min、10min、15min 、20min、25min、30min.
2.清洗温度可循环设定3组温度：50℃、 55℃、60℃ 。
3.达到设定温度时机器自动停止加热。
4.陶瓷加热器，加热均匀，耐用
5 3色3英寸超大LED显示器，简单易操作四键控制。
6. 容积:6L
4.全自动注油机
1. 确保口腔手机的清洗和加油。
2. 能同时给三支口腔手机清洗及加油。
3. Care 3 Plus 的旋转齿轮能从不同角度给手机有效地清洗和注油。
4. 完成清洗和注油步骤后，按下“空气键”能去除手机内多余残油。
5. 可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行加油。
6. 油雾过滤棉能防止油雾的扩散减少到最小程度。
7.手机数量：3
8.气体消耗L/Min：60
9.外形尺寸mm : 282x300x370
10.槽腔容量：350ml

5.超声骨刀        
1、 主要技术参数：
1. 最大功率：≥170VA
2. 工作尖尖端主振幅：20~200μm		
3. 工作尖尖端横向振幅：＜5μm
4. 工作尖最小振动频率≤24.0 kHz
5. 保险丝：2×T1.6AL  250V
6. 蠕动泵流量：30~110mL/min		    
7. 导出的输出声功率：200~490mW
8. 主声输出面积：<10 mm2			    
9. 次级横振声输出面积：<20 mm2
10. 主机重量：≤2.6 kg               
11. 脚踏防水等级：IPX8             
12. 7英寸彩色触控屏，中文显示，精简UI一目了然。
13. ★≥10档功率控制，每档功率对应骨密度。
14. ★≥10档水量控制，直接显示输出流量速度数值
15. 可一键增强功率，瞬时提高当前功率25%。
16. ★双模式输出选择:
   强劲模式:当对仪器加压 ,超声功率增加,切骨效率增加
平稳模式:当对仪器加压,超声功率不变,保持切割效率
17.具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。
18.★可一键控制手柄灯光开关。
19..配置锯齿形切骨工作尖,刃口宽度≤0.35mm
20.配置25个工作尖

6.根管治疗仪
1.采用高性能无刷电机
2.超迷你6:1减速比绝缘弯手机，可360°旋转
3.采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制。
4.无线手柄，操作更自如。
★5.12种自定义程序和内置多种主流锉系统，包括过台阶模式
★6.扭矩和转速范围宽，转速覆盖50--2500r/min，扭矩覆盖0.4--5.0N▪cm。
7.集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用。
★8.旋转及振动功能可以同时工作，辅助压实矿物三氧化物凝聚体（MTA）。
9.马达手柄同时具备无线充电功能和有线充电功能。
★10.可无线脚踏控制马达手柄，让操作更便利。
★11.震动频率：100Hz-250Hz
12. 配置立式充电座及.卧式充电座 各一个
 13.往复模式角度每10°可调，角度调节范围覆盖20°-400°

7.热牙胶机

携热器:
★1.充电底座可实时监控电池温度，充电更安全；
2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作；
3.热熔牙胶充填机釆用无线设计，有效加大了操作范围；
4.温控灵敏，显示简洁，操作方便；
5.热熔牙胶充填机有七种预设温度可选择：90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃；
6.安全的保护机制，拥有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。在无操作十分钟后将自动关机；
7.轻便小巧的手柄，仅重80g，且电池可更换，操作灵活，整机寿命更长；
回填枪:
1.无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感，操作轻巧灵活；
2.标配4枚可重复使用的注胶针，有7款可重复使用注胶针型号供选购；
3.可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求，有至少3款一次性注胶针供选购；
4.银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度，方便快捷；
5.牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留，机器清理更方便；
6.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；
7.采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示；
8.标配2颗2000mAh大容量电池，可1秒快速更换，充满电可供充填约100个根管；
9.双注胶按键对称设计，按键灵敏，操作方便；
10.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全；
11.贴心设计的牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况；
12.有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机；
13.有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃；
14.有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求；
15.有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定，使用更方便快捷；
16.26mm*26mm的小巧直径，148g的超轻重量，女医生也能轻松操控；
17.领先的加热系统，仅需10-16秒即可加热到200℃，大大减少了注胶等待时间，且加热速度不受电量影响，1格电也能达到满电的加热速度；
18.超快的回退复位速度，牙胶用完后推杆仅需8秒即可回退复位到初始位置装入新牙胶棒；
19.拥有快速排空机制，即使装入半根牙胶棒，也只需3-4秒即可出胶。

8、根管测量仪

1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作针在根管中的轨迹；
★3原厂生产的锉夹、唇挂钩、测量仪探针及牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染；
4.2000mAh大容量电池，可充电，不必反复更换电池；
★5.磁吸式设计，屏幕可360°旋转，更方便调整视角；
6.基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度；
7.具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。
8.设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；
9.电池：3.7V/2000mAh
10.输出信号电压：≤～200mV
11.输出信号频率：400Hz和8kHz
12.功耗：≤0.5W
13.显示：≥3.8英寸的LCD屏
14.电源适配器：~100V-240V  0.4A  50Hz/60Hz
15.重量:613.5g（其中底座283.5g，机身330g）
16.声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示
9、口腔CBCT
[bookmark: _Toc16472]
[bookmark: _Toc7766]一、基本要求。
产品适用于口腔科X射线诊断，主要用于口腔颌面外科颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析以及口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析
[bookmark: _Toc18240]二、技术参数。
1、拍摄模式的主要参数
★1.1成像模式：CT三种；单独标准全景模式；头颅正侧位；能够单独拍摄小牙片（附原厂盖章注册证复印件）
★1.2 CT扫描模式最大非拼接视野≥16x13cm，
1.3 CT模式体素大小：0.06~0.25mm
1.4平板探测器：非晶硅
1.5 探测器有效视野尺寸：153.6mm × 153.6mm
1.6像素大小：100μm

2、 X射线管及高压发生器（1个）
★2.1最大管电压≥120kV，最小可调节增量为1kV；
2.2最小管电流≤2mA
2.3焦点尺寸: ≤0.5mm×0.5mm。
2.4发生器最大功率≥1200W； 
2.5滤过：2.5mmAl;
2.6 X光曝光方式：脉冲/连续
2.7 高频直流发生器
3、 机架
★3.1 采用滑环数据传输，扫描之后无需复位；
★3.2 CT设备及主机端均具备单独的紧急止停按钮；
3.3 颌托具备单独地调节高低档位功能； 
3.4 提供线控曝光开关；
3.5提供儿童坐垫，操作医生可通过使用儿童坐垫的方式，满足儿童拍摄需求；
★3.6 采用坐姿拍摄；利用稳定的电动升降座椅，可调节高度；
3.7：X射线焦点至旋转轴距离：≥100cm
4、 定位装置
4.1具备常规颌托支架；颌托；
42 具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能； 
4.3提供多点定位功能：包括头夹、颌托 、十字线激光、扶手刚性固定、口咬、正侧位耳夹；
4.4 侧位耳夹包含金属标尺；
4.5具有水平激光辅助定位功能。
5、 成像性能
5.1 CT空间分辨率：25 lp/cm（最高）；
5.2标准全景模式空间分辨率：≥2.5lp/mm；
★5.3头颅侧位成像视野：≥24x22cm；
★5.4图像重建时间：10s。
6、 [bookmark: _Toc11061]专业影像处理软件
6.1 CT模式具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图；
6.2 可记录患者的信息，测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能；
6.3可在图像上加注信息并用指示箭头标识，可将相关测量以及标识项目进行保存；
6.4 可导入之前保存的阅片标识项目；
6.5 具备图像角度调整功能，并可以保存图像；
6.6 具备自动牙弓曲线生成功能，并允许编辑；
6.7具备全景切片视图，3D全景功能；3D全景阅片可以进行深度方向调节；
6.8 具备多曲面全景，并允许编辑；
6.9 可以自动标注双侧下颌神经管，并允许编辑；
6.10 具备TMJ（颞下颌关节）成像功能，可以自由切换二维和三维的展示；
6.11 具有种植模拟软件，可以模拟种植体（内含多种种植体）、牙冠植入和排布，并验证模拟种植方案；
6.12 CT模式可自动生成正侧位视图，并可全方位角度微调，可以生成单侧（左侧/右侧）正侧位视图；
6.13具备三维图像切割； 
6.14侧位模式的图像可以自动耳眶平面校准，并允许编辑；
6.15 曲面体层模式具备智能多轨迹聚焦全景；
6.16符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机相连；
6.17拥有智能报告功能，内置报告模板，可自定义模板；
6.18采用SQL数据库；
7、 [bookmark: _Toc5785]其他软件
7.1 可选配正畸软件，可以AI定点，具有医生常用的多种分析法；
7.2 支持自定义分析法；
7.3 支持一键生成报告功能；
7.4 具备多个治疗阶段图像重叠对比；
8、 牙科机
8.1 最大输出电功率：120W
8.2高压模式：连续
8.3管电压：60kV
8.4管电流：2mA
8.5曝光时间：≤2s
8.6 X射线管芯
a焦点：≤0.4 mm
b阳极热容量 4500 J
8.7控制面板具备：开关机按钮、加载时间调节、齿型曝光选择、存储按钮
8.8焦皮距不小于 200mm
9.含CBCT室防辐射室装修，开展预控评评价，并出具报告。
10.高温高压灭菌器

 1、工作方式： 三次预真空， 欧洲 B 级标准
2、灭菌温度： 121℃和 134℃两种温度选择
3、灭菌程序：至少五种程序可供选择，包括 134 通用灭菌程序、134快速灭菌程序、 121 通用灭菌程序、 BD 测试程序、真空测试程序
4、门锁系统： 机械门锁+气压门锁双重保护
5、水质自动监测功能
6、抽真空、注水、升温、灭菌、排压、排气、干燥自动完成
7、材质：锅体为 304 不锈钢，厚度≥1.5mm
8、敞开式纯水箱， 方便加水和清洗
9、封闭式废水箱， 有效避免交叉污染
10、满载时三次真空度每次都可以达到-82KPa 以下
11、设备容量： 23L
12、配置内置热敏打印机
13、整机尺寸小，50CM 深度的台面可以安装
14、用空气开关防止短路， 替代传统的保险丝结构
15、生产企业通过灭菌器行业 “品字标”认证
11.种植机
1、5英寸彩色界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。 专门的种植模式和外科模式；
2、 多用户模式，可以根据不同医生的使用习惯设置6个用户或种植系统，每个用户可以设置8个程序；
3、 植入植体的过程可以转化为实际的扭矩曲线，并可以通过USB接口导出实际的扭矩曲线；
4、 灯光亮度可设置亮度0%、50%、75%、100%四挡调节；
★5、屏幕亮度10档滑动调节；
6、屏幕提示音可实现开关调节；
7、独特的六滚轮蠕动泵，出水更加连续；
8、适配多种转速比的机头:  1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1 。 
9、采用瑞士微型马达，强劲有力，5.5N•cm 的电机扭矩保证终端输出达 80N•cm。 
10、采用进口轴承，弯手机跳动幅度小于 0.02mm，使用更平稳，寿命更长久。
★11、原厂钛合金外壳20：1种植手机，重量69.5g 且有更好的生物相容性；
★12、可使用钛合金外壳的1:4.2仰角拔牙增速手机；
13、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。 
14、中文文字说明各个种植程序，方便医生操作使用。
15、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。
★16、每次开机屏幕显示自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性。
17、具备扭力维持功能，植入过程将保持扭矩持续输出。
18、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。
19、马达重量：140g 
20、马达空载最大转速≥42500 r/min	
12.牙科无油空压机

1.压缩机主机数量	2
2.支持治疗机数量	3-4
3.输入功率(kW)	1.6
4.最大电流(A)	8
5.启动和停机压力(bar)	5/7.8(可调)
6.控制方式	自动开/关（压力感应检测）
7.安全阀(bar)	8.8
8.储气罐容量(L)	60
9.气流量@5bar(L/min)	150
10.噪音等级@7bar[dB(A)]	51
11.启停压力可调节
12.电流、电压、压力数字显示
13.机头过载保护设计
13.中央负压抽吸系统
1.自动控制系统：自动感应牙椅工作状态，实现抽吸机的启动和停止
2.延时抽吸功能：延时30秒停止抽吸工作，尽可能保障牙椅停止工作之后将残留管道内的脏物抽净。
3.过载保护设计
4.抽吸机过滤器
5.全抽全排的抽吸工作
6.满足牙椅强弱吸使用
7.支持牙椅数量	4-5
8.额定功率(kW)	1.2
9.最大气流量(L/min)	1300
10.噪音等级@7bar[dB(A)]	56
14.正畸保持器压膜机

1.整机重量：6KG
2.外形尺寸：25x21x30cm
3.电源电压：220V/50HZ士10%
4.电源功率：1000W

15. 灭菌袋封口机
1.彩色触摸液晶屏显示控制，图形化操作界面，内置时钟和日历可以设置并具有自动储存功能；
 2.微电脑智能温度控制，温度偏差小于1%，工作温度60-220℃任意设置，预设4种常用温度；
3.高速升温设计，室温-180℃升温小于40秒；
4.辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；
5.采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应不同厚度的纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；
6.先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高
自动节能待机功能，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；
7.封口速度10±0.5m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。
8.封纹宽度＞12mm;封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；
9.封口性能测试模式，该模式下进行测试，可打印灭菌时间、温度、速度、压力等影响封口效果的参数，便于检查与存档；
10.封口历史数据查询功能，USB数据导出功能
11.可打印消毒日期，失效日期、灭菌批次、操作人员、锅次锅号、物品名称和自定义内容（CE、设备编号、封口序号）等内容，打印起始边距可调，自动日历，字体可选，字距可调；打印内容可旋转180°；可预设60项物品名称等打印内容
12.可实现单/双行打印，切换单行或双行打印，打印功能一键关闭或只关闭某一项打印内容功能可通过系统设置调整为单行打印，可单独调整某条打印内容为第一行

16. 口内扫描仪
1.	扫描仪尺寸(长x宽x高):247x43x35mm 重量：240g
2.	口扫头：4个
标准头：3个(16×13mm);儿童头：1个(12×9mm)
3.	额定电压：100-240VAC,50/60Hz
输入功率：1.5A Max
4.	实测精确度：
单冠准确度：10μm(±1.1μm)        单冠精密度：7μm(±2.1μm)
5.单位准确度：22μm(±3.5μm)      14单位准确度：32μm(±11μm)
6.	扫描景深：0-18mm
7.	光源：LED:红绿蓝
8.	成像技术：动态3D成像
9.	图像传感器：高帧率CMOS
10.	扫描时长：全口扫描平均时长为1分钟
11.	连接方式：有线连接
12.	电缆长度：2米
13.	软件系统：开放系统，可导出STL、PLY、OBJ、通用3D格式文件
14.	扫描纹理：彩色，扫描可实时获取彩色模型
15.	3D功能：图像重组、重组图像查看、图像编辑工具、图像裁剪、图像锁定、图像自动填补及实时图像高清模式
16.	扫描深度显示
17.	个性化扫描音乐配置
18.	高清照相，局部高清2D图像拍摄
19.	模型质量检测
20.	咬合关系查看
21.	倒凹查看
22.	扫描仪体感控制
23.	AI口腔健康检查报告，支持pdf下载及二维码或链接分享

