整形外科手术器械
	配置

参数
	手术刀柄：9号刀柄，12.5cm，金柄，20Cr13                                         

	
	持针钳： 12.5cm，直头，金柄，碳化钨镶片，20Cr13

	
	眼科镊：10.0cm×0.6cm，金柄，碳化钨镶片，20Cr13

	
	组织剪：11cm，黑柄，弯头，弯柄，碳化钨镶片，20Cr13

	
	皮肤拉钩：12.5cm×0.4cm，双钩

	
	骨刮匙：长度300mm,刃宽5mm，铝柄，头部角度10°,双头

	用途
	用于整形外科美容精细缝合

	质保
	5年

	1、材料:接触人体部位的材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应符合YY/T 0294.1-2016《外科器械  金属材料  第1部分：不锈钢》标准的要求。

2、表面粗糙度：外表面应光滑、圆整、主体部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙Ra值为头部应不大于0.2μm，其余部位表面粗糙Ra值为不大于0.8μm。

3、使用性能：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。

4、耐腐蚀性：手术器械应具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。


 
